附件2：
	采购序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	大流量低浓度烟尘气测试仪（带紫外模块）
	5
	台
	140000
	700000

	2
	大流量低浓度烟尘气测试仪（定电位电解法）
	2
	台
	60000
	120000

	3
	全自动总磷总氮分析仪
	2
	台
	195000
	390000

	4
	全自动氨氮测定仪
	1
	台
	190000
	190000

	5
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1
	台
	170000
	170000

	6
	全自动COD测定仪
	1
	台
	190000
	190000

	7
	离子色谱仪
	1
	台
	210000
	210000

	8
	超纯水机
	1
	台
	19000
	19000

	9
	便携式抽滤装置
	4
	台
	8000
	32000

	10
	便携式离心机
	3
	台
	7000
	21000

	11
	红外分光测油仪
	1
	台
	45000
	45000

	12
	多联不锈钢溶液过滤器
	2
	台
	7700
	15400

	13
	实验室污水处理系统
	1
	台
	170000
	170000

	14
	全自动流动注射分析仪（包括氰化物、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂4个模块）
	1
	台
	480000
	480000

	15
	原子荧光分光光度计
	2
	台
	130000
	260000

	16
	恒温恒湿称量设备（半自动）
	1
	台
	150000
	150000

	17
	原子吸收光谱仪
	2
	台
	320000
	640000

	18
	紫外可见分光光度计
	1
	台
	35000
	35000

	19
	多功能声级计
	18
	台
	12700
	228600

	20
	声校准器
	1
	台
	2600
	2600

	21
	高压灭菌锅
	6
	台
	5500
	33000

	22
	实验室专用冰箱
	18
	台
	5000
	90000

	23
	瓶口分液器
	2
	台
	3000
	6000

	24
	氟化物离子计
	2
	台
	5700
	11400

	25
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	4000
	4000

	26
	实验室台式离心机
	2
	台
	12000
	24000

	27
	环境空气综合采样器
	14
	台
	13500
	189000

	28
	便携式多参数水质分析仪（水温、ph、电导率、溶解氧、浊度）
	4
	台
	15000
	60000

	29
	万分之一分析天平
	1
	台
	12000
	12000

	30
	智能高精度综合校准仪
	4
	台
	32000
	128000

	31
	智能双路烟气采样仪
	2
	台
	15000
	30000

	[bookmark: OLE_LINK3]
合计
	4656000.00



	采购序号
	设备名称
	技术参数

	1
	大流量低浓度烟尘气测试仪（带紫外模块）
	HJ 1131-2020   固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法
HJ 1132-2020   固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
GB/T 16157-1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 836-2017   固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
主要要求： 
一、仪器主要性能： 
1.可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。
2.微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；
3.仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；
4.具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性；
5.实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；
6.兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；
7.具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能；
8.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能；
9.高效采样泵，耐腐蚀，流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
10.工况测量支持有线或无线双通信模式；
11.具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性；
★12.高效气水分离器设计；
★13.烟尘采样和烟气分析气路都具有独立排水功能，可自动排出冷凝水；
★14.气体分析采用紫外光学模块，采用差分吸收光谱技术（DOAS）；
15.烟气分析模块具有加热保温和温度补偿修正功能； 
16.支持外部交、直流两种供电方式，可更换内置锂电池组，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能；
17.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键，并且具有功能状态指示灯；
18.具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出，预留物联网模块接口，可拓展联网功能；
19. 具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障；
20.蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，有线或无线打印模式；
21.仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；
★22.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
23.具有手机APP无线控制及工作状态显示功能，且手机APP具有文件获取和转存功能； 
二、主要技术指标：
1.烟尘采样技术指标要求
1.1 采样流量：（0～120）L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±2.5%；
1.2 烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率：1Pa；准确度：不超过±1%FS；
1.3 烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.4 流量计前压力：（-60～0）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.5 流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2.5℃；
1.6 烟气温度：（0～500）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±3.0℃；
1.7 等速吸引流速：（5～45）m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±5.0%；
1.8大气压：（50～130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5kPa ；
1.9 含湿量：（0～40）%；分辨率：0.01%；准确度：（0～5）% 绝对误差≤±0.75%；
1.10 最大采样体积：999999.9L；分辨率：0.1L；准确度：不超过±2.5%；
1.11 等速跟踪响应时间：≤20s；
1.12 采样泵负载能力：≥60L/min(阻力为20kPa时)；
2.烟气技术指标要求
2.1 采样流量：0.5L/min，分辨率0.1L/min；
2.2  O2（电化学方法）：（0～30）% ；分辨率：0.1%；CO（电化学方法）：5000mg/m3；
2.3  SO2低（紫外差分法）：（0～429）mg/m3；分辨率：0.1mg/m3；
2.4  SO2高（紫外差分法）：（0～4290）mg/m3；分辨率：1mg/m3
2.5  NO（紫外差分法）：（0～1340）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.6  NO2（紫外差分法）：（0～1025）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.7 示值误差：≤60μmol/mol，不超过±5.0%；＞60μmol/mol，不超过±3.0%；
2.8 重复性≤2%； 
2.9 响应时间≤90s；
2.10 稳定性：1h内示数值变化优于5%；
3.配置：
3.1.主机内置O2 CO 电化学模块； SO2 NO NO2紫外模块 ；
3.2.电源适配器1个；
3.3.高效气水分离器1个
3.4.便携式蓝牙打印机1个 
3.5.烟气预处理器1个
3.6.烟气含湿量检测器1个
3.7.烟尘多功能取样管1个
3.8.工况无线传输模块1个
3.9.国家法定计量部门出具的检定校准证书1份。

	2
	大流量低浓度烟尘气测试仪（定电位电解法）
	执行标准：
GB/T 16157-1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 836-2017  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 57-2017  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 693-2014  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ 973-2018  固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法
主要要求： 
一、仪器主要性能： 
1.可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。
2.微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；
3.仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；
4.具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性；
5.实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；
6.兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；
7.具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能；
8.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能；
9.高效采样泵，耐腐蚀，流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
10.工况测量支持有线或无线双通信模式；
11.具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性；
★12.高效气水分离器设计；
★13.烟尘采样和烟气分析气路都具有独立排水功能，可自动排出冷凝水；
14.烟气分析模块具有加热保温和温度补偿修正功能； 
15.支持外部交、直流两种供电方式，可更换内置锂电池组，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能；
16.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键，并且具有功能状态指示灯；
17.具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出，预留物联网模块接口，可拓展联网功能；
18.具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障；
19.蓝牙高速低噪音微型热敏打印机，有线或无线打印模式；
20.仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；
★21.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
22.具有手机APP无线控制及工作状态显示功能，且手机APP具有文件获取和转存功能； 
二、主要技术指标：
1.烟尘采样技术指标要求
1.1 采样流量：（0～120）L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±2.5%；
1.2 烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率：1Pa；准确度：不超过±1%FS；
1.3 烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.4 流量计前压力：（-60～0）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.5 流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2.5℃；
1.6 烟气温度：（0～500）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±3.0℃；
1.7 等速吸引流速：（5～45）m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±5.0%；
1.8大气压：（50～130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5kPa ；
1.9 含湿量：（0～40）%；分辨率：0.01%；准确度：（0～5）% 绝对误差≤±0.75%；
1.10 最大采样体积：999999.9L；分辨率：0.1L；准确度：不超过±2.5%；
1.11 等速跟踪响应时间：≤20s；
1.12 采样泵负载能力：≥60L/min(阻力为20kPa时)；
2.烟气技术指标要求
2.1 采样流量：0.5L/min，分辨率0.1L/min；
2.2  O2（电化学方法）：（0～30）% ；分辨率：0.1%；
2.3   SO2（电化学方法）：（0~5700）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.4   NO（电化学方法）：（0~1300）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.5   NO2（电化学方法）：（0~200）mg/m3；分辨率：1mg/m3； 
2.6   CO（电化学方法）：（0~5000）mg/m3；分辨率：1mg/m3；。
2.7 重复性≤2%； 
2.8 响应时间≤90s；
2.9 稳定性：1h内示数值变化优于5%；
3.配置：
3.1.主机内置O2 SO2 NO NO2 CO 电化学模块；带CO干扰测试报告1份；
3.2.电源适配器1个；
3.3.高效气水分离器1个
3.4.便携式蓝牙打印机1个 
3.5.烟气预处理器1个
3.6.烟气含湿量检测器1个
3.7.烟尘多功能取样管1个
3.8.工况无线传输模块1个
3.9.国家法定计量部门出具的检定校准证书1份。

	3
	全自动总磷总氮分析仪
	1.基本要求
1.1 方法要求：完全符合标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89）、《水质 总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
2.技术参数
2.1 功能要求：实现高压锅自动开关盖、加液、消解、混匀、定容、显色、检测等动作自动化，完成数据计算及处理，自动出检测报告。
2.2可同时检测总磷、总氮两个项目
2.3结构一体化设计：仪器由圆形高压锅、样品盘、内置的光度检测模块和主机一体化集成整机设计
2.4 配备集进样、混匀为一体的泵阀装置，提高进样准确性，减少交叉污染。
2.5 集成64组自主式独立弹性耦合压力密封组件，凭借组件自带的弹性耦合结构实现高精度密封，有效阻断介质交互路径，杜绝交叉污染风险；组件支持灵活拆卸与深度清洗，适配严苛洁净需求；同时，创新采用非旋转式开盖设计，规避传统机械旋转开盖过程中可能引发的样品管破损、设备卡停等故障，兼顾密封可靠性、操作便捷性与运行稳定性。
2.6 样品流转
（1）采用智能三维机械臂，实现全自动加入化学试剂； 
（2）圆形高压锅可同时消解的样品数量≥64个； 
（3）特殊耐压工艺消解管：采用定制化耐压工艺，在同级承压标准下实现业内极致薄壁设计；相同消解容积下，可最大化提升样品分析通量，效率优势显著。瓶口经特殊精密抛光工艺处理，达成微米级密封面精度，确保与密封组件完美耦合，实现长效无泄漏密封，保障实验稳定性。
2.7 自动高压蒸汽消解
（1）高压蒸汽消解样品，采用圆形高压锅和安全保护装置，保证安全使用环境；高压锅盖上装有密封垫，可进行高效整体密封；
（2）仪器支持自动开盖、关盖、加水、排水，无需人工介入；  
（3）样品消解管在高压锅中采用非固定式设计，可随意拿取，并带有刻度； 
（4）消解系统，最高工作温度不低于120-124℃，最高工作压力不低于1.1-1.4kg/cm²，消解时间达到30min； 
（5）消解瓶支持自动清洗
（6）消解瓶盖支持自动高温蒸汽清洗
2.8 检测系统
（1）试剂并行注入：采用多通道切换阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路；
（2）替代移液器和移液管完成自动加试剂，试剂管口置于样品管内加液，样品加液或消解后通过湍流混匀使样品混匀充分。
（2）试剂余量监控：具有碱性过硫酸钾、盐酸、过硫酸钾、抗坏血酸、钼酸盐、色度浊度补偿液的试剂余量实时监控功能；
（3）浊度色度补偿：含有浊度或色度的总磷水样，可进行浊度色度补偿，扣除干扰；
（4）水样稀释：具有已知倍数样品稀释功能； 
（5）清洗：进样针采用活水（持续流动）清洗，减少交叉污染。
（6）显色： 20℃~30℃水浴中显色（防止室温低于13°导致显色不充分）。
2.9 自动配标、绘制标准曲线，标准曲线可根据需要增减校准点。
2.10 全面质控：全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案；
2.11 电脑联机操控，非主机镶嵌或悬挂式触控屏幕模式干扰，电脑与仪器（带高压装置）之间无线连接通信控制，满足远离危险设备办公场景，可自由编辑序列和样品类型。
2.12 设备应用于水质全自动实验室系统有实施成功案例，能够满足接入全自动实验室需求。
3.性能参数：
测量项目 总磷 总氮
总磷总氮可同时测量
检测范围 地表水、地下水、工业废水、生活污水
测量方法 钼酸铵分光光度法 碱性过硫酸钾紫外分光光度法
执行标准 GB 11893‑89 HJ 636‑2012
消解试剂 过硫酸钾 碱性过硫酸钾
测定范围 0.01~1.2mg/L 0.05~7.0mg/L
检出限 ≤0.01mg/L ≤0.05mg/L
重复性 ≤3% ≤3%
精密度 RSD<3.0%
线性系数 R>0.999
测量波长 700nm 220nm、275nm
测量时间 64 个样品 4 小时 64 个样品 3.5 小时
消解设备 高压蒸汽灭菌锅
高压锅容量 64 个样品可同时消解
废液回收 自动回收废液
4. 配置清单：
4.1、全自动总磷总氮主机：1台
4.2、可移动样品盘架 1套、
4.3、样品管 1套
4.4、安装调试用检测试剂包 1套、
4.5、纯水与废液桶 1套、
4.6、电源线与通讯线 1套、
4.7、安装工具 1套、用户手册 1套、
4.8、台式电脑 1台、控制软件 1套。
4.9、标准配件及耗材（含1年）:  1套
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	全自动氨氮测定仪
	一、基本要求：
1.1、测量方法： 《HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
1.2、水样类型：地表水、地下水、工业废水和生活污水中氨氮的测定。
二、功能特点：
2.1、多功能含进样一体式主机：
2.1.1、含自动进样、自动絮凝沉淀、自动测量、自动清洗等多种功能为一体。
2.1.2、可兼容多种测量方法：
2.1.2.1、直接测量法：自动抽取水样，自动加试剂，自动显色，自动测量。
2.1.2.2、絮凝沉淀法：自动加絮凝剂，自动絮凝沉淀，自动抽取水样，自动加试剂，自动计时显色，自动测量
2.1.3、仪器采用高精度注射泵，进样、试剂注射、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染； 
2.1.4、软件内置多种方法，适配不同分析需求，在软件内可自行切换。
2.1.5、自动配制标液，自动做工作曲线，自动绘制标准曲线，提高实验效率，标准母液自动比例稀释，符合国标要求8个标准浓度点，且线性系数＞0.999，保证标线数据准确性。
2.1.6、紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量。
2.1.7、试剂计量：精密注射器，带细分刻度，便于客户观察抽取试剂的有效体积
2.1.8、采用多通切换阀和精密注射器配合
2.1.9、注射泵重复7次、10次、20次，注射25ml重量法称重： RSD<0.05%，注射2.5ml重量法称重：RSD<0.5%。
三、技术指标
3.1、测量方法：《HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
3.2、样品位：45位
3.3、做样时间：7分钟/水样（直接法），12分钟/水样（絮凝沉淀法）
3.4、测量范围：0-2.0mg/L。
3.5、检出限：0.025mg/L
3.6、准 确 度：＜2%
3.7、精 密 度：RSD≤3%
3.8、回 收 率：＞95%
3.9、线性系数：＞0.9995，自动配置工作曲线
3.10、水样用量：直接法和絮凝沉淀法：100mL
四、配置清单：
4.1、全自动氨氮含进样一体式主机：1台
4.2、电脑含操作系统：1套
4.3、标准配件及耗材（含1年）:  1套
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	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1.主要用途：分析水中高锰酸盐指数指标。
★2.仪器检测水中高锰酸盐指数需符合《HJ 1445-2026 水质高锰酸盐指数的测定-草酸钠还原酸性滴定法》《HJ1446-2026 水质高锰酸盐指数的测定-草酸钠还原碱性滴定法》、《GB5750-2006生活饮用水标准检验方法》、《水和废水监测分析方法》（第四版）标准。
▲3.全自动消解水样，实现“消解-分析”一体化，从样品添加消解试剂、放入沸水浴，完成消解到出具最终结果，样品消解位不少于12位。
▲4.自动进样器样品盘位数不少于61位；
5.测试速度：双通道同时滴定，样品分析时间≤3min/样。
6.滴定终点判断：配套不少于2个机器视觉检测器，模拟人眼识别，通过颜色变化来自动判断终点；样品滴定全过程视频录像。
7.可选配氯离子预判模块，仪器自动预测水样氯离子浓度，以确定使用酸性法或碱性法测定样品。
8.内置数据处理控制系统，无需外接电脑，采用中文操作界面；可实时上传检测数据；
9.测量范围：0～5.0mg/L。
10.重复性要求：浓度为2mg/L（采用葡萄糖配制的标准溶液），n=6，RSD≤5.0%。
▲11.数据准确性：同一批次所有的前处理位或加热位做出的质控样结果（90%以上）需在保证值范围内。（提供同一批次样品结果的软件截图或照片予以佐证，并加盖制造商公章）
★12.配置要求：
12.1主机机准套（含水浴模块、加液模块，机械视觉滴定模块、数据输入输出处理控制系统） 1套
12.2石英消解杯   61个
12.3磁力搅拌子   61个
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	全自动COD测定仪
	1.主机配置及备件耗材
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量
（台/套）

	主机
	全自动COD分析仪
	包括加液系统、消解系统、滴定系统、温控系统、检测系统和数据处理系统（含工作站软件）等
	1

	备件/
耗材
	冷却循环水机
	\
	1

	
	COD智能回流消解器
	12位，控温范围：室温～350℃，冷却方式：风冷/水冷，带液晶显示屏
	2

	
	样品杯及磁力搅拌子
	与样品位数一致为1套
	2套

	
	试剂瓶架及试剂瓶
	\
	1套

	
	纯水桶
	\
	1个

	
	废液桶
	\
	1个

	
	维修（护）工具包
	\
	1


2.仪器用途
用于全自动测定环境水体中的化学需氧量（COD），整个实验过程全自动完成，无需人工值守，符合《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）中化学需氧量的测定要求。
3.技术参数
3.1样品位数：≥20位。
■3.2 消解位：≥20位，所有位可同时消解，消解方式：加热回流；消解时间可自由设定。
▲3.3 滴定位：≥20位，单次滴定量：10-1000µL（任选）；具有在样品杯内消解、样品杯内滴定分析，无需转移样品的功能。
3.3 冷凝管和样品杯通过磨砂口直接对接（样品杯和冷凝管均有磨砂口），不接受冷凝管和样品杯之间带有密封圈的密封方式，防止密封圈老化造成数据不稳定。
■3.4 硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，或者硫酸-硫酸银使用单独通道进样。
■3.5 可移动式滴定传感器，用于进行颜色判定，滴定过程中仪器可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间平均小于2.5分钟。
3.6 检测范围：16～700mg/L。
3.7 具有样品自动稀释功能，可对高浓度样品进行不同倍数的稀释；做空白试验时，10mL纯水由仪器自动加入。
3.8 仪器主机上能实时显示加热器的温度和滴定的温度（滴定温度可以设置）。
3.9 试剂添加方式：高精度注射泵加液，注射泵安装位置应便于观察、维护和更换。
■3.10 具有双机械臂加液系统，可以实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液和纯净水在冷凝管瓶口上端添加，完全符合HJ828-2017中规定试剂添加方式。
■3.11 采用仿生视觉系统或智能的颜色传感器系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化和保存滴定前、后的水样照片或视频，方便溯源。
3.12 具备冷凝管自动清洗、自动排废功能；具备机械臂故障报警并停止运行功能；具备管路堵塞报警并停止运行功能；注射器上具有液位传感器，具备未抽取到试剂报警并停止运行功能。
3.13 仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。
3.14 检出限：≤4.0mg/L。
■3.15 仪器测量精密度：相对偏差不超过±10%。
3.16 仪器滴定精密度：RSD＜0.5%（连续6次滴定20µL，称重）。
■3.17 仪器测量正确度：误差±5%（高低两种不同浓度COD标准溶液测定）。
4.数据处理系统
数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）
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	离子色谱仪
	1离子色谱仪用途与功能
仪器可用于样品中常规阴离子：F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、碘化物等指标的分析。
2 仪器配置：（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
一体化离子色谱系统：包括高压泵1套，内置柱温箱1套，保护柱1套，阴离子色谱柱1套，阴离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器1套，自动进样器1套，软件操作系统1套，报警传感器1套，电脑打印机1套。
3 性能及技术参数要求
3.1泵
3.1.1 泵头及管路均为化学惰性非金属材质，采用双柱塞串联/并联平流泵，配PEEK 泵头+全PEEK 流路，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；
▲3.1.2最大耐压≥40MPa；
3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa；
3.1.4流量设定值允许误差：≤0.1% ；
3.1.5流量稳定性：≤0.1% ；
3.1.6压力波动：≤0.5%；
■3.1.7具有自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗；
3.1.8流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min；
■3.1.9具有漏液传感器，可进行漏液报警。
3.2电导检测器
3.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；
3.2.2全程信号输出范围：0-46000μS/cm，无需调整量程；
3.2.3基线噪声：0.002μS/cm
3.2.4基线漂移：≤0.008μS.cm-1/30min）
▲3.2.5最小检测浓度：Cl-≤0.001μg/mL  Li+≤0.001μg/mL）  
3.2.6定性重复性：≤1%，定量重复性：≤1%；
3.2.7电导池体积：≤0.6μL；
3.2.8检测器分辨率≤0.0023nS/cm，耐受最大压力≥8Mpa；
3.2.9信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。
3.3抑制器
3.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；
■3.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液；
3.3.3高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)，100μeq/min(阳离子）；
3.3.4耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行；
3.3.5死体积≤50μL，更灵敏的响应信号；
3.4色谱柱
▲3.4.1阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，可以使用强酸强碱淋洗液；
3.4.2柱容量不小于200μeq/根。
3.5工作站
3.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储；
3.5.2色谱工作站软件，中文操作界面。
3.5.3可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据；
3.6内置柱温箱
3.6.1循环立体风热加温模式，加热均匀。
■3.6.2温度控制范围：内置柱温箱且可实现控温，环境温度±5-75℃；
3.6.3柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃；
3.6.4温度稳定性：≤0.1℃/h。
3.7进样器
3.7.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高；
▲3.7.2样品位数：120位进样位，可实现2mL和5mL或2ml样品位同时进样分析，无需切换样品盘。
3.7.3最大进样量：500μL；
3.7.4进样方式：可实现全定量环和部分定量环和微量进样；
3.7.5进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%
■3.7.6 具有自动稀释功能，可以实现样品的自动稀释和标准曲线的自动配置
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	超纯水机
	1.主机配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量
（台/套）

	主机
	超纯水机
	标准配置
	1

	配件
	纯化柱
	含PP纯化柱、活性碳纤维PC纯化柱，反渗透柱、超纯化柱等。
	1

	
	取水手臂
	\
	1

	
	终端微滤器
	孔径≤0.22μm
	1

	
	紫外线杀菌装置
	185/254nm
	1

	
	无菌水箱
	[bookmark: OLE_LINK2]≥15L，带空气过滤器和紫外
	1

	
	维修（护）工具包
	\
	1


2.技术指标
■2.1.以城市自来水为水源，配预处理立柱，可同时生产、超纯水、RO纯水。
[bookmark: _Hlk190018939]▲2.2.制水量≥15L/h，产水水质：纯水电阻率>0.2 MΩ.cm（25℃），吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001），微粒及细菌去除率>99%；超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm（25℃），电导率达到0.055μs/cm（25℃），微粒<1/mL(>0.2μm)，细菌<0.01CFU/mL。
2.3.超纯水机可连接到LIMS实验室信息管理系统，具有可导出运行数据的USB接口。
■2.4.取水手臂或主机配有显示屏，可在线监测取水电阻率、水温、流速、取水量等信息，具有常规、定量、即时3种取水模式，出口端装终端微滤器。
■2.5.无菌水箱，总体积≥30升，带空气过滤器。
2.6.超纯水配185/254双波长紫外灯。
2.7.彩色触摸屏操作，可任意设置定时、定量取水，具有不少于3年历史数据查询功能，水箱储量、取水量、滤芯和水质状况（温度、电阻率、TOC等）等数据实时显示，具有更换纯化柱、水质异常和漏水报警以及系统自动清洗等维护信息提示功能。
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	便携式抽滤装置
	1.参数及功能要求： 
■1.1 采用一体化设计方式，整机重量≤5kg，方便携带，便于现场使用。 
1.2 采用快开式抽滤杯，滤膜更换方便;机身开关按钮采用防水设计，通风口配备防沙防尘网，更适合野外作业。 
1.3 机身放置直径100mm 的微孔滤膜。 
▲1.4 自带大容量锂电池，带过流保护，短路保护，续航时间≥15小时。 
1.5 电池余量实时液晶显示;设有调节旋钮实现抽滤速度或抽滤负压的无级调节。 
1.6 高性能无刷电机隔膜真空泵带阻水空气过滤器，防水耐酸碱腐蚀，高负压，强吸力，负压大于 65kPa;不需要额外的备压瓶或隔水瓶。
1.7 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶;材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子。
2.技术参数：
2.1 采样流量:≥10L/min(空载)。
2.2 负载能力:≥-65kPa。
2.3 电池电量:满足仪器续航时间。
2.4 滤膜尺寸:直径≥100mm/0.45μm 水系滤膜。
3.配置(每套):主机 1 套;集液瓶 3个;0.45μm 水系微孔滤膜5 盒;内置高容量锂电池 1 套;充电器1套；使用说明书和合格证 1 套。
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	便携式离心机
	1、体积小巧、拉杆箱一体式设计或配备便携式移动箱、耗电量低、适配便携式移动电源、便于现场操作。
2、操作简单，一键式操作，免维护。
3、独有的腔体设计，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果。
4、离心腔腔内与盖子风道形成循环风道系统，使整个腔体、电机等部件保持极好的散热作用，提高整机的稳定性能及高可靠性。

5、仪器用于地表水、地下水、废水的户外现场水质离心处理。
▲6、转速0-2500r/min可调或2000r/min，最大容量4*250或≥1000ml
7、相对离心力≥980xg
8、时间设置：1min-99min
9、转速精度：±20r/min
■10、能够在野外，没有交流电源的情况下正常工作。
11、仪器不需要额外添加任何配件配置，即可开展以上工作并达到以上功能、性能及技术指标要求。
12、基本配置：主机1台，≥4个离心瓶。
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	红外分光测油仪
	1.符合标准
“HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”
“HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法”
“HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法”
2.应用领域
用工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定
3.技术指标和有关参数性能
▲软件系统：采用双系统分析,分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法
校准方式：仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准；
光源系统：光源使用寿命可达5000小时以上。光源使用电调制调解光源技术，防止仪器内部温度过高影响稳定性；
方法检出限：当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.06mg/L；
仪器检出限DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)；
波数准确度及重复性：±0.5cm-1。 采用自动定位校准，30mg/L以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准，消除了人为定位的影响；
■准确度：使用至少1个有证标准物质进行检验，测定结果在证书质控要求范围内;
校正系数准确度：误差±10%;
4.技术参数 
基本测量范围：0.0～800mg/L
最低检出浓度：0.003mg/L(水样浓度)
■线性相关系数r﹥0.999
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）
波长准确度：±1.0cm-1
波数重复性：±0.5cm-1
吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T）
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	多联不锈钢溶液过滤器
	[bookmark: _Toc20139]1.仪器配置
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量（台/套）

	主机
	隔膜真空泵（防腐型&截流瓶）
	含电源线等
	1

	配件
	全不锈钢六联过滤器
	/
	1

	配件
	≥2L集液瓶
	/
	1

	配件
	微孔滤膜（Φ47-Φ50， 0.45μm  MCE）
	与滤杯相匹配
	500片


2.设备功能及要求
广泛应用与化学分析、环境检测、水质分析、科学研究等。该产品可同时检测三个或者六个样品，灵敏度高，且操作简单；可根据操作者需要，选择不同材质滤膜，对不同样品进行过滤，如样品中悬浮物，细菌微粒，适合与实验室过滤工作。
3.技术参数
3.1.真空泵：
▲3.1.1.抽气速度（L/min）：60；
3.1.2.极限压力：≥0.08MPa;
3.1.3.电压：220V,50Hz；
3.1.4.额定功率：160W；
3.1.5.正压力：≥30psi；
3.1.6.工作环境温度（℃）：7-40；
3.1.7.泵头数量：2；
3.1.8.泵体温度（℃）：≤55
3.2.全不锈钢六连过滤器：
▲3.2.1.规格：六联；
3.2.2.滤杯：不锈钢304；
3.2.3.阀门：不锈钢；
3.2.4.筛板：不锈钢304（100μm）
3.2.5.连接方式：不锈钢胶塞式；
3.2.6.支架：不锈钢304。
3.3.微孔滤膜
3.3.1.滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择）
3.3.2.滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择）
3.3.3.滤膜直径：Φ47-Φ50（mm）
3.4.集液瓶容量：≥2L
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	实验室污水处理系统
	一、技术参数
1. 用途：用于实验室综合废水（包括实验室容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2. 废水处理系统处理水量： 大于等于1吨/天。
3. 控制模式：全自动控制，同时可手动操作。
4. ▲处理后的排放标准：符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】中的三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求。废水处理后主要污染物的排放标准需满足（PH：6-9、色度≤64倍、悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、5日生化需氧量≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L）指标。提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
5. ★处理工艺：工艺符合GB/T40378-2021《化学实验室废水处理装置技术规范》相关要求。出具承诺函，确保供货商完全响应此条采购要求。
6. ▲设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀10mmPP材质，需按照GB/T1040.2-2022等要求对其进行检测,其物理性能指标需满足拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
7. ▲配置活性炭吸附过滤单元，用于去除异味、胶体及色素、重金属离子、小分子有机污染物等。其中活性炭滤罐材质FRP，配套填料、布水器、多功能自动阀头等。为确保处理效果，要求活性炭吸附性能需满足碘值大于1000mg/g，灰分小于1.0%，四氯化碳吸附率大于80%，比表面积大于1200m²/g,强度大于90%。提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
8. ▲配置高压水枪系统，搭配 2米以上高压软管和多角度旋转喷头。提供采用此装置的实物照片证明资料。
9. ▲全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息，需具备综合废水处理系统控制管理平台软件，提供加盖生产厂家公章的软件产品证书和软件登记测试报告扫描件或复印件。
10. ▲噪声：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对废水设备进行噪音检测，检测点位于废水处理站1m处，环境噪音（昼间）检测结果≤55dB(A)，提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
11. ★为确保实验室废水处理系统整机产品质量，需提供CMA 资质的第三方检测机构出具的实验室废水处理系统整机质检报告，质检内容包含不限于耐腐蚀性能、PP板性能、自动和报警、水质检测等。
12. ★本项目污水产生点位分布于建筑多层区域，废水处理主机设置于建筑底层。投标人需负责各产污单元至处理主机的全套污废水收集输送系统深化设计与施工实施工作。结合建筑现有结构、层高落差、管线走向等现场实际条件，搭建完整、密闭、稳定的污废水输送体系，杜绝废水输送过程中出现介质渗漏、气体返流、异味逸散、介质倒灌等问题。投标人须实地勘查现场工况，完成系统整体深化设计，项目涉及的配套构件、辅材采购、现场开孔封堵、管线敷设、压力及通水校验、系统调试等全部工作，均包含在投标范围内。
13.★投标人需对建筑底层的设备安置区域进行全方位适配改造，保障场地满足废水处理设备就位、长期运行、日常巡检、检修维护、安全防护等全部使用需求。针对安置区域的地面、围护结构、通行通道、安全防护设施、设备接地、供电、照明等进行专项适配施工，做好场地防渗、防积水、防潮处理，预留充足的设备拆装、运维操作空间。本项工作涉及的土建修整、装饰改造、电气布设及所有配套材料、施工、调试内容，全部纳入本次投标实施范围。
14.★本项目污水输送管网、设备安置区域改造、空间废气疏导系统为项目不可分割的整体配套内容。投标人需结合现场实际，统一完成全套系统的方案深化、施工实施及整体联动调试，所有相关费用均包含在投标总价内，后续无任何新增费用。
注：加“★”项为必须满足的参数指标；加“▲”项为重要参数指标。
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	全自动流动注射分析仪（包括氰化物、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂4个模块）
	1、用途：主要用于地下水、地表水、饮用水、生活污水、工业废水、土壤等样品中阴离子表面活性剂、（总）氰化物、挥发酚、总磷等项目的全自动痕量分析。
2、仪器基本要求
2.1、仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，实现快速准确地分析。
★2.2仪器检测项目为全自动独立一体机，通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块构成一个整体，不可拆分。（提供证明文件和实物图片指出自动进样器位置）。
2.3可配置1-16个通道同时分析，每个通道包括一个自动进样装置，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，除工作站软件外，通道间无共用装置。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。
★2.4、化学分析流路：仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，毛细管使用FEP全化学惰性透明管,无翻边管路接头。化学流路面板呈水平面倾斜不小于35°式设计，并设计有导流槽，以方便观察反应状况和漏液导流。（提供仪器结构图及证明文件） 
★2.5样品上机前无需复杂前处理步骤，仪器配备超声均质预处理系统，超声装置需与进样针一体化设计，超声装置同时具备进样针的功能，利用超声波空化效应和机械振动作用，完成样品的均质、乳化或分散等过程，为后续的精确进样和反应提供均一、稳定的样品源。（提供相关证明材料）
3.主要系统技术参数
3.1、自动进样器
★3.1.1、主机一体式自动进样器：主机一体式70位以上进样器，且具有2个独立清洗的载流槽。（提供技术证明文件）
3.1.2、具有进样针自动清洗功能。
3.2、蠕动泵
★3.2.1蠕动泵：蠕动泵进样方向和化学反应流路方向一致，蠕动泵为无需调节整体压块式设计，该压块可分为2个不同压力的区域，可应对一个测试方法使用不同材质规格泵管时的压力偏差。蠕动泵与前处理蒸馏萃取装置保持不小于15cm高度压差，有利于消除管路气泡。（提供仪器结构图及证明文件）
3.2.2、进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。
3.3化学分析模块
3.3.1、网控：使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。
3.3.2、电动六孔阀：每个通道包含一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。
★3.3.3在线稀释装置：每个通道均配备主机内置式稀释装置，非进样器内置，可独立配置曲线和超标样品稀释，曲线稀释倍数：1~400倍，r＞0.999。（提供仪器图片指出稀释装置位置）
3.4、检测器
3.4.1双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。
3.4.2波长范围： 400-1100nm。
3.4.3流通式比色皿：光程10mm。
3.5数据处理工作站(含计算机及打印机)
操作界面：全中文操作界面, winxp/win7操作系统；
操作：可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理，能够进行多窗口同时操作。
控制功能：可对自动进样器，蠕动泵、在线比例稀释、在线前处理等功能模块进行控制，方便设置参数、观察图谱和处理数据；
4.测试项目技术要求：
4.1阴离子表面活性剂技术指标
4.1.1方法原理：亚甲基蓝光度法
4.1.2线性范围：0.02-2mg/L 
4.1.3检出限：≤0.010 mg/L 
4.1.4样品分析频率：20样/小时
4.1.5精密度：≤1%
4.1.6准确度：误差在±3%以内
4.2挥发酚技术指标
4.2.1方法原理：4-氨基安替比林光度法
4.2.2线性范围：0.001-0.2mg/L 
4.2.3检出限：≤0.0003 mg/L 
4.2.4样品分析频率：18样/小时
4.2.5精密度：≤1%
4.2.6准确度：误差在±3% 以内
4.3（总）氰化物技术指标
4.3.1方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法
4.3.2线性范围：0.001-0.2mg/L 
4.3.3检出限：≤0.0005mg/L 
4.3.4样品分析频率：18样/小时
4.3.5精密度：≤1%
4.3.6准确度：误差在±3% 以内
4.4总磷技术指标
4.4.1方法原理：在线消解磷钼兰光度法
4.4.2线性范围：0.01-10mg/L （以P计）
4.4.3检出限：≤ 0.003mg/L （以P计）
4.4.4样品分析频率：30样/小时
4.4.5精密度：≤1%
4.4.6准确度：误差在±3% 以内
5、检测项目采用方法
阴离子表面活性剂：亚甲基蓝光度法；
挥发酚：方法原理：4-氨基安替比林光度法
（总）氰化物：方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法
总磷：方法原理：在线消解磷钼兰光度法
6、主要配置:
6.1全自动阴离子表面活性剂分析一体机1台
6.2全自动挥发酚分析一体机1台
6.3全自动（总）氰化物分析一体机1台
6.4全自动总磷分析一体机1台
6.5路由器1台
6.6配件套包（泵管、接头、进样针等）1套
6.7说明书：软件、仪器及方法说明1套
6.8电脑、打印机1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）
6.9大于70位极坐标自动进样器4套
6.10检测器4套
6.11主机4套
6.12超声波清洗器1套
6.13溶剂过滤器（与阴离子项目配合使用）1套
6.14真空循环水泵1套
6.15滤膜40张
6.13试剂包8套
7、售后服务：供方向用户提供3年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。在现场对用户使用人进行不少于2人的操作培训，内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，提供终身技术支持。
8、整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接。
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	原子荧光分光光度计
	一、适用领域:
对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定
二、工作条件: 
1、电源: 220V±10%, 50Hz
2、环境温度: 0-45C
3、相对湿度: ≤90%
三、仪器技术参数要求:
1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L ;Hg、Cd＜0.001µg/L Ge＜0.05µg/L Zn＜1.0µg/L Au＜3.0µg/L
■2、精密度（RSD）＜ 0.6％
3、线性范围: 大于三个数量级
▲4、样品测量速度：＜50秒/样（顺序注射泵进样）
四、仪器性能要求:
1、检测通道：双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定；
2、配有多通道合并光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定
3、光源系统：智能高强度空芯阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，支持元素灯使用寿命计时；高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式，双道自动激发启辉，
■4、具有通道间干扰及空芯阴极灯漂移脉动实时自动扣除功能
5、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统
▲6、具有双光束双检测器光源漂移校准功能，光源能量实时校准并动态调节；
7、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，根据所测不同元素设定最佳炉高。
▲8、进样系统：采用全自动顺序注射和全自动蠕动泵双模式进样系统，进样精度达到µl级，重复性精度≤0.05%。
■9、采用隔膜阀或电磁阀控制流路。
10、自动进样器：
10.1采用极坐标式不低于180位（单盘）自动进样器，可实现全自动运行和半自动运行测量方式，可自动在线稀释、清洗、单标自动配置标准曲线（R＞0.999）；支持样品快速检测，自动在线补充载流，实现无人值守检测
■10.2具有进样针自动清洗功能
10.3自动进样器具有进样臂升降调节装置。
11、采用化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置；
12、采用封闭式二级气液分离器，无需液封
13、配有的泵阀专用分离富集装置 ，具有既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应的双重功能，提高仪器稳定性
■14、具备气泡间隔技术，有效降低样品在毛细管中的扩散效应；
15、气路系统: 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本
16、主机电路板采用高集成度数字电路设计，强、弱电分离，消除相互之间的干扰，保证在潮湿地区仪器平稳运行；
■17、具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态
18、配有特有技术的氢化物发生原子荧光测量尾气中的有害元素捕集阱装置
五、仪器配置及耗材;
1、原子荧光光度计主机1台
2、双光束光源漂移校准系统1套
3、全自动顺序注射泵进样系统 1套
4、全自动蠕动泵进样系统1套
5、不低于180位（单盘）自动进样器1台
6、化学气相发生气液分离装置1套
7、配有用于形态分析接口1套
8、仪器操作及数据处理软件1套
9、数据输出和输入系统1套（品牌电脑，I5及以上， 内存16G以上， DVD刻录， 硬盘1T以上， 22液晶显示器，中文正版Win10 64位专业系统；激光打印机1套。）
10、高强度空芯阴极灯3支（汞、砷、硒各1支）
11、进样管不少于180个
12、配套通风设备改造1套
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	恒温恒湿称量设备（半自动）
	一、总体要求
1.恒温恒湿系统适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒。可对处理对象进行恒温恒湿平衡，并进行后续的手动称重，整个过程都在封闭洁净环境下完成，能有效防止环境微尘的污染。
2.满足标准
《HJ 618 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
《HJ 656环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
《HJ 836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定(重量法)》
《JJ G 1036电子天平》
《GB/T 10586湿热试验箱技术条件》
《JJF1101环境试验设备温度、湿度校准规范》
二、性能指标1.样品储存
1.1样品批处理能力:
47mm滤膜单次批处理能力:80张(可扩容为160张)
90mm滤膜单次批处理能力:30张(可扩容为60张)
低浓度采样头单次批处理能力:24个(可扩容为48个)
3#滤筒单次批处理能力:24个(可扩容为48个)
1.2★ 样品储存装置:旋转式圆柱形独立储存架，每个样品有独立储位:
1.3★ 滤膜上下间隔:≥3.0cm，保证24小时湿度完全平衡
2.样品兼容性
2.1.适应样品规格:47mm滤膜、90mm滤膜、低浓度采样头、3#滤筒
2.2.滤膜适用性:任意品牌、任意材质
3.天平设计
1.2.3.3.1★ 天平防震设计
1233.13.1.1基础防震等级要求:四级
3.1.2天平支撑:独立于系统操作平台，孤岛式设计免除外界震动干扰
3.1.3系统去耦功能:天平支撑配有底部50kg*配重稳固
3.2天平规格
3.2十万分之一半微量天平
1)量程(g):0~50g
2)可读性(mg):0.01
3)可重复性(mg):≤0.02
4)线性(mg):0.05
5)典型稳定时间(S):6s
3.3★天平型号和品牌可定制化
4.静电消除
4.4.1消除方式:离子风机除静电方式，不使用放射性物质
4.2完全去静电时间:≤20秒
5.★新风系统
5.1空气高效净化装置，舱内空气洁净度达到IS0 14644 CLEAN RO0M CLASS等级6级，舱室全方位采用H14高等级HEPA高效过滤网，更换方便
5.2气流控制≤0.2m/s
5.3自带空气高效过滤器压差计，便于提醒客户压差过大时更换空气过滤器。
6.性能扩展
6.1★框架外观采用铝型材框架，所有型材经过阳极氧化和电冰表面处理，经久耐用不变形，型材无缝连接
6.2操作台高度采用人体工学设计，舒适度高
6.3带用户软件，可实时显示舱室温湿度、天平称量值、RFID等相关数据，并自动记录稳定的天平称量值以及称量时的温湿度和大气压值等重要数据。
6.4预留软硬件接口，可升级为全自动称重系统
三、技术要求
1.工作舱环境平衡系统
.1 设备配有两个手动操作口，恒温恒湿平衡及称量过程在密闭的洁净环境下完成，可以有效防止外界环境污染；
1.2温度控制范围:15°C-30°C，分辨率士0.1°C:
1.3样品平衡及称量全程序温度变化范围≤土0.5°C;
1.4工作舱相对湿度控制范围:40%RH-60 %RH，分辨率土0.1%；
1.5样品平衡及称量全程序湿度变化范围≤土5%RH
3.工作条件及整机要求
3.1稳定工作环境:15°C~28°C，30-60 %RH;
3.2整机重量:整机重量≤500kg
3.3 电源:220V，50Hz
3.4功耗:整机≤3000VA
3.5 框架尺寸1200*900*1968，专为实验室设计
四、实验认证/证书
1.天平防震等级实验认证证书
2.配备计量院标定过的砝码100mg/200mg证书
3.温湿度检定/校准证书
五、质保期要求:一年
附件:
描述数量备注
恒温恒湿平衡系统一体式机柜1
十万分之一天平1
高效空气过滤装置1
高精度温湿度传感器1
高效去除静电装置1
RFID滤膜夹(47mm)80
滤膜塔47mm10层1
空调系统1
天平支撑配置单元1
仪器使用说明书1
工控机1
低浓度采样头样品塔3层1 
滤膜塔90mm6层1
RFID滤膜夹(48mm)蓝色滤膜夹24
RFID滤膜托(90mm)30
3号滤筒支架 24
砝码一组(100mg+200mg)1
测静电装置1
大气压传感器1
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	原子吸收光谱仪
	一、操作环境
　　电源：AC 230V +/-10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%。
二、技术性能要求
[bookmark: _Hlk39129469]1、整机系统
　　台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机或分体机，火焰及石墨炉都必须配置自动进样器，并列式设计或分体设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变,串联式一体机视为不满足要求。仪器以智能化为基础，由进样系统、原子化器（火焰和石墨炉）、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的原子吸收光谱仪。
2、光学系统
▲.2.1、光学系统：单光束和双光束兼备或采用卡尔蔡司光学系统，软件自动切换。
2.2、波长范围：180-900nm。
2.3、光谱带宽：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，6种模式。
2.4、波长设定：全自动检索，自动波长扫描。
2.5、波长准确度：≤±0.1nm；波长重复性：≤±0.05nm。
▲2.6、仪器光谱分辨能力：Mn279.5nm-279.8nm之间峰谷与279.5nm峰高之比≤15%。
3、光源和检测器
■3.1、灯座：8灯座（全自动切换）。
3.2、灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和高性能空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
3.3、检测器：广谱UV增强光电倍增管检测器或固态CCD检测器。
4、火焰分析系统
4.1、火焰耐HF酸进样系统，耐：≥50%(v/v)HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20%(v/v)HF，30%(w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。
■4.2、火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全，软件支持气体泄露测试或采用多级硬件+软件联锁保护；先自检、后通气、再点火；任一条件不满足则禁止点火/立即熄火，具有全程实时监控，故障立即切断，声光报警和软件提示功能。
4.3、燃烧器系统：燃烧头角度可调节，预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。
4.4、背景校正方式：采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。
4.5、灵敏度：5ppm Cu吸光度≥1.0A。检出限：＜0.003ppm。 
4.6、稳定性：5ppm Cu重复7次，RSD%≤0.35%。 
■4.7、火焰方法测量：766.49nm：10ppm，20ppm，30ppm，40ppm，50ppm的钾（K）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.9999。
4.8、30分钟动态基线稳定性：Cu（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0030Abs，Ni（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0050Abs。 
5、石墨炉分析系统
5.1、石墨管：采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥90ul。
5.2、加热方式：纵向加热或横向加热。
5.3、石墨炉工作温度：室温－3000℃。
5.4、温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
▲5.5、背景校正方式：具有塞曼背景校正或氘灯背景校正任意一种校正功能。
■5.6、电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体。
▲5.7、具有石墨炉彩色摄像系统，可观察样品在石墨管内干燥、灰化等过程，便于调整自动进样器的位置。
■5.8、石墨炉配备加氧装置。
5.9、灵敏度：2ppb Cd进样20微升，吸光度≥0.2A。检出限：＜0.02ppb。
5.10、稳定性：2ppb Cd重复7次，RSD%≤2%。
▲5.11、石墨炉方法测量：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅（Pb）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
[bookmark: OLE_LINK1]5.12、石墨炉方法测量：10ppb，20ppb，30ppb，40ppb，50ppb高温元素铝（Al）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
5.13、石墨炉方法测量：4ppb，8ppb，12ppb，16ppb，20ppb高温元素钡（Ba）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
6、火焰/石墨炉一体化自动进样器
[bookmark: _Hlk67322436]■6.1、样品位数：石墨炉均不小于60个样品位以上，带取样嘴清洗池。
6.2、进样量：1-99微升或2-45 微升连续可调，最小增量1µl。
6.3、石墨炉分析可自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制。
6.4、火焰/石墨炉自动进样器切换无需任何工具。
7、操作控制软件
7.1、校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。
7.2、软件具有一键视频教学功能。
7.3、仪器诊断软件和网络通讯。
7.4、每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。
7.5、石墨炉分析时默认峰面积分读数。
三、配置和附件要求
1、原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和石墨炉原子化器）1套
2、仪器控制软件 1套
3、自动进样器（样品位不少于60位）　1套
4、样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全监测摄像装置　1套 
5、能量自动平衡氘灯专用控制系统或塞曼装置　1套
6、石墨炉加热直流电源　1套
7、带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置　1套
8、空气、乙炔气、氩气专用连接管路　各1套
9、标准附件箱（包括燃烧头刮刀、台灯等）　1套
10、空气压缩机和空气过滤器　1套
11、循环冷却水系统　1套
12、石墨炉加氧除碳炉内消解装置　1套
13、原厂空心阴极灯Cu、Pb、Cd、Fe、Zn、Ni、Mn、Cr各1只
14、一体化带平台涂层石墨管20只
15、石墨炉自动进样器样品杯　500个
16、火焰自动进样器样品管　600个
17、控制工作站（配置优于CPU： 4核3.2GHZ；内存：32G；硬盘：500GB；专用显示器≥24寸）　1台
18、A4激光打印机 1台
19、高纯氩气钢瓶（含气、减压阀） 1套
20、乙炔气钢瓶（含气、减压阀） 1套
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	紫外可见分光光度计
	光学系统：双光束
光谱带宽：1.8nm
波长范围：190 ~ 900 nm
波长准确度：±0.3 nm
波长重复性：≤0.2 nm
波长显示：0.1 nm
波长移动速度：5000 nm/min
扫描速度：100 ~ 4500 nm/min
光度范围：-3 ~ 3 A，0 ~ 400 %T
光度准确度：±0.3 %T 
光度重复性：≤0.15 %T 
噪声： ≤0.0008 A @ 2 A，500 nm
漂移：	≤0.0005A/h	
基线平直度：±0.001 A	
■杂散光≤0.05 %	
测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，自定义方法测量				
接收器	硅光电池				
测量：内置7种测量方法（260/280，260/230，Lowery法，UV法，BCA法，CBB法，Biuret），
▲仪器自带性能验证：波长精度，波长重复性验证，光度精度，光度重复性验证、杂散光验证，分辨率验证等功能。				
内置电脑或微处理机（2GB内存/64GB SSD存储器或工业嵌入式系统，彩色液晶触摸屏或按键，彩色液晶屏像素不低于1280×800）；
样品室适配5~100mm的样品池架及配10、20、30、40、50mm比色皿各4只，配10mm石英比色皿2只。；
开机自校准系统和预热；
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	多功能声级计
	1、执行标准：GB/T 3785-2010 1级；GB/T 3241-2010 1级
2、测量范围：20dB（A）-143dB（A）
3、时间计权：并行F、S、I ，频率计权：并行A、C、Z
4、显示器：不小于4.3英寸电容触摸屏，并提供实物彩色照片
5、主要功能：总值积分、统计分析、24小时自动监测、数据采集测量功能，
6、测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A、C、Z计权；y为F、S、I计权；N为5，10，50，90，95累积声级）
7、数据存贮：不小于16G内部存储，最大支持64G TF卡，并带录音功能，可以采集自然声源。
8、通信接口：4G、WIFI、蓝牙、串口、USB、网口等，可以将数据传输到网上与在线设备实时对比数据
9、电池：不低于10000mAH，正常模式续航8小时以上，24小时测量模式下至少续航1天以上。
★11、高标准防水，防护等级不低于IP65，提供法定第三方检测机构出具的带CMA 及CNAS标志的检测或检验报告复印件
★12、内置自动定位、授时功能，防篡改功能。
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	声校准器
	1 符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 
2 声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）
3 声压级误差：±0.25 dB
4 频率：1000.0 Hz±0.5 %
5 谐波失真：≤1.5 %
6 总失真：≤2.5 %
7 使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V
8 电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时
9 尺寸：70mm×70mm×35.2 mm
10 稳定时间：小于15s
11 使用环境：温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃
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	高压灭菌锅
	1、实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机。
2、★安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免误操作或使用不当而产生的不安全因素。
3、★锅盖启闭装置：采用移动式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧。
4、预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌。
5、★灭菌结束自动排汽。
6、记忆储存系统：可储存上次灭菌程序，便于二次操作。
7、★操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示。
8、★安全装置：锁盖联动装置、电动式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。
1、★配置：使用容积:29L，自动控制循环灭菌程序，使用年限10年。
2、★材质：不锈钢，锅体壁厚：2mm、下排放冷空气、双刻度读数压力表。
3、毛重：30kg，工作电源：220V；频率：50Hz、功率：2KW。
4、包装尺寸（长*宽*高）：540×500×900 mm，产品尺寸：440×484×815 mm
5、★使用容积：直径*高度：269×370mm。
6、时间设定范围1-999min，额定工作压力0.142Mpa，
7、工作温度50-126℃ ,设计温度129℃。
电加热方式，自胀式密封圈。
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	实验室专用冰箱
	实验室专用1台，标配。
1.技术参数
1.1有效容积：箱内有效容积≥300L；
1.2温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，控温精度显示精度均为0.1℃；
1.3温度均匀性：温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
1.4具备多重故障报警和门锁
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	瓶口分液器
	1.配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量

	主机
	瓶口分液器
	含：（0.5-5）ml；（5-50）ml；（10-100）ml各一台
	1套

	配件
	进液管
	/
	2根/台


2.技术指标
2.1能够量取盐酸、浓硫酸、硝酸或正己烷、三氯甲烷等强腐蚀性、挥发性试剂（根据用户需求选配）。
2.2具有极强的化学耐受性；
2.3可高温消毒灭菌；
2.4采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；
2.5最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；
2.6配备两根进液管，适配不同高度的瓶子；
2.7带有回流阀，可轻松回收多余试剂。
3.技术参数:
A= 准确度 CV=偏差系数
	量程范围ml
	刻度
ml
	A≤±
	CV≤

	
	
	％
	μl
	％
	μl

	0.5-5
	0.1
	0.5
	25
	0.2
	10

	5.0-50
	1.0
	0.5
	250
	0.2
	100

	10-100
	2.0
	0.5
	500
	0.2
	200
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	氟化物离子计
	1.主机配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量（台/套）

	主机
	氟化物离子计
	含便携式户外箱
	1

	配件
	电源线
	/
	1

	
	搅拌器
	/
	1台

	
	氟离子电极
	/
	1支

	
	参比电极
	/
	1支

	
	温度电极
	/
	1支

	
	多功能电极架
	/
	1套

	
	电源适配器DC 9V(内正外负)
	/
	1个

	
	通用USB连接线
	/
	1根

	
	防尘罩(按键款)
	/
	1只


2.设备功能及要求
用于地表水、地下水及工业废水（如化工、电镀、电子半导体、冶金等行业）的氟污染评估和排放监控，可以测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值。
3.技术参数
3.1.采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰
▲3.2.三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV
3.3.温度单位可选：℃ 和 °F。
3.4.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
3.5.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
3.6.支持IP54防护等级
3.7.标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩。
3.8.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
3.9.支持自动/手动温度补偿
3.10.支持1-5点pH电极标定
3.11.自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组
3.12.内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建
3.13.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
3.14.测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
3.15.支持数据存储（≥500套）、查阅、删除、传输和打印
3.17.直接打印测量结果，打印格式可选
3.18.具有USB等接口，能实现数据传输

▲4.分析项目指标
4.1.测量参数电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值
4.2.mV：
范围：(-2000.00～2000.00)mV
最小分辨率： 0.01 mV
电子单元示值误差： ±0.03%或±0.1 mV
4.3.pH：
范围：(-2.000～20.000)pH
最小分辨率： 0.001 pH
电子单元示值误差： ±0.002pH
4.4.pX：
范围：(-2.000～20.000)pX
最小分辨率： 0.001 pX
电子单元示值误差： ±0.002 pX
4.5.离子浓度：
范围： (0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L
精度：±0.002pX
最小分辨率： 4位有效数字
电子单元示值误差： ±0.3%
4.6.温度：
范围： (-10.0～135.0)℃/(14-275)℉
最小分辨率： 0.1 ℃/0.1℉
电子单元示值误差： ±0.1 ℃/±0.18℉
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	电热鼓风干燥箱
	■1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
4、旋转式两级锁紧结构，保证门与封条贴合度更高，达到良好的密封性；
5、腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
■6、彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能；
7、具有倒计时预约功能；
8、预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
9、采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
10、风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
11、可编程程序设计，可设置10段100周期；
12、配RS-485接口，用以连接计算机；
控温范围：室温+5～250℃
分辨率：0.1℃
▲波动度：±1℃(105℃)
▲均匀度：±2%
升温速率：室温升至 200℃约 30～45min
定时范围：0～9999min/h；预约范围：0～9999min
编程控制：10段100周期
▲容积：≥140L
载物搁架：3/7块（标配/最多）
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	实验室台式离心机
	1、高清液晶触控屏或数码显示屏。
■2、采用三轴陀螺仪或高敏加速度或高精度振动传感器检测,不平衡时会报警停机。
3、具有门盖，超速，超温，过流，过压等多重保护功能。
4、所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
▲5、最高转速;≥5000 r/min
6、最大离心力:≥4390×g
7、最大容量：≥800ml
8、转速精度：±10r/min
9、配置 ：标准配置所需要的水平转子等、玻璃管或者塑料管适配器等，离心管≥50支。
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	环境空气综合采样器
	主要功能：
1.可同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物，采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；
2.采用引风式环境温度检测模块；
3.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积；
4.采样泵耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
5.高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸；
6.优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵
7.宽温高亮TC-OLED显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互
8.大气采样A/B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制，可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式
9.大气压可输入和测量，适于低压环境使用，保温箱排水流道设计，可快速排出箱内液体，茶色保温箱盖设计，对采样进行
二级避光
10.内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据
11.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序
★12.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
二、主要技术指标
1颗粒物采样流量 参数范围(10～150)L/min  分辨率0.1L/min  最大容许误差±2.0%
2颗粒物采样时间 参数范围1min～99h59min  分辨率1s      最大容许误差±0.1%
3带载能力，参数范围100L/min流量时，负载能力＞9kPa
4大气采样流量，四路恒温参数范围(0.1～1.0)L/min  分辨率0.01L/min最大容许误差±2.0%
5大气采样时间，参数范围1min～99h59min，分辨率1s ，最大容许误差±0.1%
6环境大气压，参数范围(60～130)kPa，分辨率0.01kPa，最大容许误差±0.5kPa
7主机功耗 ≤120W；
8主机重量 约4.5kg 
三、配置清单：
环境空气综合采样器主机一台，TSP/PM10/PM2.5采样头一套，氟化物采样头一套，干燥筒，三角支架一个。10ml多孔玻板U形瓶10个，50ml直冲式多孔玻板瓶2个，配套滤膜2盒（100张/盒）
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	便携式多参数水质分析仪（水温、ph、电导率、溶解氧、浊度）
	设备包含水质多参数测量模块和浊度测量模块（每个模块内置自动定位、授时功能、防篡改功能）
多参数模块
温度单位可选：℃ 和 °F
支持IP65防护等级
标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液
内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元
检测项目：pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度、温度
智能检测、自动识别
支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输
具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统； 
 pH/离子测量功能：
自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6组缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组 
支持(1~8)点pH电极或离子电极标定，1点ORP电极标定
内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建
μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb 多种离子浓度单位快速切换
测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
电导率测量功能：
在量程范围内，具有自动温度补偿、自动量程切换等功能
自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1-5点电导电极标定
支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式
参比温度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可选，默认25℃
支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量
溶解氧测量功能：
支持自动温度补偿、自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)
支持零氧标定和满度标定
支持手动盐度补偿功能
浊度测量模块
红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准
采用散射和散射-透射光测量原理
IP65防护等级
标配浊度瓶，便携式防护箱
标配长效浊度校准套装 20/200/500/1000/2000NTU
支持数据存储(2000组)、查阅、删除、传输和打印
符合HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
光源：860nm LED
测量范围：0-2000 NTU
分辨率：0.01/0.1/1 NTU
示值误差：±6%
重复性：≤0.5％
稳定性：±0.5%FS/30min
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	万分之一分析天平
	1.单台（套）主要配置
主机：万分之一电子分析天平，标准配置，含主机、外部校准砝码、电源 1台
2.技术参数
2.1 配有LED触摸屏。
2.2自动检测并通知校准结果是否超出正常范围。
2.3使用单体模块传感器，具备自测试功能（开机自检、水平调平等）。
2.4不锈钢称量盘，配置滑行玻璃防风罩，防风玻璃罩可完全拆卸便于清洁，并镀有特殊涂层，能有效减小样品带静电引起的称量误差。
▲2.5量程：220g，可读性：0.1mg，典型重复性：≤±0.08mg（负载为5%时），≤±0.1mg（满量程时），线性典型值：≤±0.06mg。
2.6稳定时间：≤1.5s。
2.7灵敏度漂移（10℃～30℃）：优于（含）±1.5ppm/℃。

	30
	智能高精度综合校准仪
	1.执行标准；
HJ/T368-2007  标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法
JJG 640—2016 差压式流量计检定规程
2.主要性能：
★2.1可完成微小、小、中、大等多路量程流量测量，多路流量可同时运行，同步进行校准。
2.2具有流量计处计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算。
2.3具有环境温度和大气压测量功能。
2.4具有常用PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球标定功能。
2.5可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量行校准。
2.6配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作。
2.7具备数据存储、查询、打印和导出功能。
2.8支持无线蓝牙打印。
2.9 有USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。
2.10 触摸屏设计。
2.11仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
★3.技术参数：
3.1流量范围：微小流量：（10～200)mL/min；小流量：(0.2～2)L/min，E路中流量：(2～20)L/min；F路中流量：(20～230)L/min
3.2分辨率：微小流量分辨率：0.1mL/min、小流量分辨率：0.1mL/min、中流量分辨率：0.1L/min。
3.3准确度：不超过±1%；重复性：不超过0.5%
3.4微压：(-5000～5000)Pa，分辨率：0.1Pa，准确度：不超过±1%FS
3.5表压：(-60～60)kPa，分辨率：0.001kPa，准确度：不超过±0.5%FS
3.6电池工作时间：不小于8h。
3.7主机重量：不大于2.5kg。
*4.仪器配置：
 主机1套（含微小流量、小流量、中流量、压力、烟温等功能）、主机箱1个、转接嘴1个、充电器1套、阻力模块1个。
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	智能双路烟气采样仪
	一．主要性能
1、内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电，低电量时自动报警
★2、具有自动定位、授时、防篡改功能
3、可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。
★4、通过连接外置烟气多功能预处理器，可以测量烟气温度、流速、等参数，计算烟气流量、排放量；
5 、 实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因温度波动和阻力变化引起的流量变化；
6、自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积
7、断电保护功能，采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样
二、技术指标
采样流量：(0.2～1.5)L/min ，分辨率≤0.01L/min，最大允许误差优于（含）±2.0%；
计前压力：(-30～10)kPa，分辨率≤0.01kPa，最大允许误差优于（含）±2.0%；
采样时间：1min～23h59min，分辨率≤1s，最大允许误差优于（含）±0.1%；
采样体积：(0～9999.99)L，分辨率≤0.01L；
主机功耗：≤15W；
烟气温度：（0～500）℃     分辨率≤1℃
烟气静压：（-30～+30）kPa 分辨率≤0.01kPa
烟气动压：（0～2000）Pa 分辨率≤1Pa
配置 
主机    吸收瓶挂架   三脚支架   电源输出线   干燥筒  烟气多功能预处理器。
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