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[bookmark: _Toc2951][bookmark: _Toc26825]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]项目概况
玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年   月   日  时  分（北京时间）前在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交投标文件。
[bookmark: _Toc30939][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc26326][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc14344][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc21969][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目 
2.项目编号：  
3.预算金额：4656000.00元
4.最高限价：4656000.00元
5.采购需求：详见下表。具体内容详见招标文件“第四章 采购需求及技术参数要求”。
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	设备单价（元）
	设备总价（元）
	备注

	1
	大流量低浓度烟尘气测试仪（带紫外模块）
	5
	140000
	700000
	核心产品

	2
	大流量低浓度烟尘气测试仪（定电位电解法）
	2
	60000
	120000
	

	3
	全自动总磷总氮分析仪
	2
	195000
	390000
	

	4
	全自动氨氮测定仪
	1
	190000
	190000
	

	5
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1
	170000
	170000
	

	6
	全自动COD测定仪
	1
	190000
	190000
	

	7
	离子色谱仪
	1
	210000
	210000
	

	8
	超纯水机
	1
	19000
	19000
	

	9
	便携式抽滤装置
	4
	8000
	32000
	

	10
	便携式离心机
	3
	7000
	21000
	

	11
	红外分光测油仪
	1
	45000
	45000
	

	12
	多联不锈钢溶液过滤器
	2
	7700
	15400
	

	13
	实验室污水处理系统
	1
	170000
	170000
	

	14
	全自动流动注射分析仪（包括氰化物、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂4个模块）
	1
	480000
	480000
	

	15
	原子荧光分光光度计
	2
	130000
	260000
	

	16
	恒温恒湿称量设备（半自动）
	1
	150000
	150000
	

	17
	原子吸收光谱仪
	2
	320000
	640000
	

	18
	紫外可见分光光度计
	1
	35000
	35000
	

	19
	多功能声级计
	18
	12700
	228600
	

	20
	声校准器
	1
	2600
	2600
	

	21
	高压灭菌锅
	6
	5500
	33000
	

	22
	实验室专用冰箱
	18
	5000
	90000
	

	23
	瓶口分液器
	2
	3000
	6000
	

	24
	氟化物离子计
	2
	5700
	11400
	

	25
	电热鼓风干燥箱
	1
	4000
	4000
	

	26
	实验室台式离心机
	2
	12000
	24000
	

	27
	环境空气综合采样器
	14
	13500
	189000
	

	28
	便携式多参数水质分析仪（水温、ph、电导率、溶解氧、浊度）
	4
	15000
	60000
	

	29
	万分之一分析天平
	1
	12000
	12000
	

	30
	智能高精度综合校准仪
	4
	32000
	128000
	

	31
	智能双路烟气采样仪
	2
	15000
	30000
	

	合计
	4656000.00
	



注：①本项目不允许进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
②投标人对所有采购内容进行整体投标并作出完整唯一的投标报价，不得出现缺项、漏项或无报价情况，设备的投标报价单价和合价均不得超过采购预算单价和合价，否则按无效标书处理。
6.交货期：签订合同后45日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。
7.交货地点：采购人指定地点。
8.质量标准：符合国家及地方现行的相关标准及法规政策，满足采购人验收要求。
9.资格审查方式：资格后审。
[bookmark: _Toc25295][bookmark: _Toc23927]10.本项目不接受联合体投标。 
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人在中国境内注册登记具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件；投标人为自然人的提供身份证明（适用于自然人参加投标情形）。
[bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3.2在投标文件递交截止时间前投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人或采购代理机构在评标前进行查询，查询记录为上述网站查询结果的网页截图或网页打印稿）。三、获取招标文件
1.时间：2026年  月  日至2026年  月  日23时59分（北京时间）。
2.地址：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：①凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
②按上述要求获取招标文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。
注：各投标人应在开标前注册成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。政采云平台支持多家CA服务商（投标人请根据项目所在省份选择CA），由投标人自行选择。投标人已在政府采购电子交易平台、公共资源交易平台办理的CA可直接使用（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理窗口进行升级），无需重复办理。未完成注册和未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763咨询（紧急办理可拨：19988166369）。
4. 本项目免费获取招标文件。
[bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc21059][bookmark: _Toc21442]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年  月  日  时  分（北京时间）。
2.地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）
  开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达开标现场。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc30446][bookmark: _Toc20154][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc23447]五、公告期限
本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc16520][bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc3507][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc29643]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk85029579]1.开标方式：网上开标。
2.投标有效期：90日历天。
3.是否需要缴纳投标保证金：是。
4.投标保证金缴纳金额：       。
5.投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、电汇、网银或金融机构、担保机构出具的保函；其他非现金形式：银行转账。
6.投标保证金缴纳截止时间：投标截止时间。
7.其他
7.1发布媒介：本项目招标公告同时在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
7.2若投标人为非法人机构的，招标文件中的法定代表人同时也指其他组织的负责人。
7.3本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
[bookmark: _Toc28958][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc28378][bookmark: _Toc2219]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：玉溪市生态环境局
[bookmark: OLE_LINK6]地    址：玉溪市红塔区太极路中段亚太汽车城慧波大楼
联系方式：
2.采购代理机构信息
名    称：云南璟鹏招标咨询有限公司
地    址：云南省玉溪市红塔区玉兴街道办事处东风北路玉溪瑞航酒店东北38米（玉溪分公司）
联系方式：19038699360、13577702799
3.项目联系方式
项目联系人：魏志鹍、李丽平
[bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc5498][bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc8120][bookmark: _Toc23419]电话：19038699360、13577702799
日      期：2026年  月  日


[bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc26692][bookmark: _Toc32699][bookmark: _Toc3967][bookmark: _Toc9699]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc22372][bookmark: _Toc14202][bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc6189][bookmark: _Toc451172696][bookmark: _Toc11219][bookmark: _Toc28285][bookmark: _Toc14357]投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名    称：玉溪市生态环境局
地    址：玉溪市红塔区太极路中段亚太汽车城慧波大楼
联系方式：

	2
	采购代理机构
	名    称：云南璟鹏招标咨询有限公司
地    址：云南省玉溪市红塔区玉兴街道办事处东风北路玉溪瑞航酒店东北38米（玉溪分公司）
联系方式：19038699360、13577702799

	3
	项目名称
	玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目 

	4
	项目编号
	

	5
	采购内容
	详见“第一章 招标公告”。

	6
	最高限价
	

	7
	资金情况
	已落实

	8
	采购方式
	公开招标

	9
	评标方法
	综合评分法

	10
	交货期
	签订合同后45日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

	11
	交货地点
	采购人指定地点。

	12
	质保期
	以“第四章 采购需求及技术参数要求”中参数描述要求为准。

	13
	质量标准
	符合国家及地方现行的相关标准及法规政策，满足采购人验收要求。

	14
	履约保证金
	要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金缴纳时间：合同签订前5个工作日内。
履约保证金的金额：合同总金额的3%。
履约保证金的退还：项目验收合格后30天内，无质量问题退还（不计利息）。
□不要求。后续关于履约保证金的规定和要求相应失效。

	15
	投标人资格要求
	详见第一章“招标公告”中的“二、申请人（投标人）的资格要求”。

	16
	考察现场、标前答疑会
	不组织

	17
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	18
	投标有效期
	90日历天，从投标截止之日算起。

	19
	投标保证金
	一、投标保证金金额：
（必须一次性提交，不可多交、少交、多笔提交）
二、保证金的提交形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、银行转账、银行保函、保证保险等非现金形式提交。
（1）保证金转账方式：按以下账户从供应商的基本账号转账或电汇缴纳，转账（或电汇）时请备注项目名称及项目编号，以方便查收保证金是否到账。
账户名称：云南璟鹏招标咨询有限公司玉溪分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司玉溪北苑支行
银行账号：53050165613700000733
联系人：李工
联系电话：19038699360、13577702799
注意事项：
投标人按照招标文件规定的投标保证金数额，自行转账到采购人指定账户，请注意以下事项：
1.投标保证金必须从投标人基本账户转出；
2.保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效；
3.请投标人在汇款时务必注明采购项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担；
4.投标保证金有效期与投标有效期一致。
5.采购项目（标段）有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金。
6.投标保证金不予退还的情形：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）法律法规规定的其他情形。
8.采用保证保险方式：投标人可将保证保险扫描件上传至投标文件中。

	20
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	21
	投标文件的签署
	电子投标文件按照招标文件格式，采用单位数字证书电子签章、个人数字证书电子签章或电子签名：投标文件需要企业电子签章、法定代表人或其委托代理人电子签章或电子签名。
注：在需要单位电子签章、法定代表人或其委托代理人电子签章或电子签名的地方进行电子签章或电子签名。

	22
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年  月  日  时  分（北京时间）。
2.地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。
开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达开标现场。

	23
	现场开标现场解密方式、网上递交电子投标文件
	（1）投标人无须到现场开标现场解密；到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。

	
	
	（2）投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

	24
	网上智能开标远程解密
	   本项目采用网上智能开标系统网上远程解密。
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和投标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（3）投标人若对本项目在线开标过程有异议的应在开标结束指令下达前提出，否则视为投标人对本项目开标过程无任何异议。
（4）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

	25
	评标委员会的
组建
	评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：在政府采购评审专家库中随机抽取。

	26
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
■ 否，推荐中标候选人。

	27
	中标服务费
	（1）金额：
（2）缴纳方式：可用现金、微信、银行转账或电汇的付款方式。
缴纳账户信息：
账户名称：云南璟鹏招标咨询有限公司玉溪分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司玉溪北苑支行
银行账号：53050165613700000733
联系人：李工
联系电话：19038699360、13577702799
（3）中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳中标服务费。如采用电汇或银行转账，须同时递交中标服务费缴费凭证复印件。

	28
	落实的政府采购政策：
一、按政府采购政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。
（1）小微企业价格扣除
A.为促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本次招标将对符合要求小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
B.招标文件所称小微企业（含小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件，方可在评审中给予10%的扣除：
①符合小微企业划分标准；
②货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
③提供中小企业声明函（声明函格式附后）；
④投标人在货物采购项目中，投标人为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商号或者注册商标的。不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。
C.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目具体划分标准如下：
①本项目适用于工业中的（制造业）划分标准：“（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业”。

格式：
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②上述“企业名称（盖章）”指投标人。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策；
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（注：不属于的无需提供）

（3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）单位的     （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日  期：
   注：①小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受评审中价格扣除的政府采购政策。②中标单位为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、节能、环境标志产品扶持政策
在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。
 2.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
★2.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
2.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


三、关于对本国产品的支持政策
3.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对在本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	29
	付款方式
	合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30％；项目验收合格，收到发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同价款的70％。甲方付款以乙方已经开具符合甲方要求的合法等额增值税发票/普通发票为前提，若乙方没有提供同等金额的发票，甲方有权拒绝付款，造成的延迟付款不视为违约。

	30
	其他
	★各潜在投标人在上传投标文件过程中，在“商务技术文件”部分需上传完整的投标文件，包括（但不限于）：封面、资格文件、报价文件、商务技术文件等。



1

一、总  则
1.1采购方式
1.1.1本项目按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定执行，以公开招标采购方式进行采购。
1.1.2公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标的采购方式。
1.2采购项目概况
1.2.1采购人、项目名称及项目编号，详见“投标人须知前附表”。
1.2.2资金来源情况：已落实，用于采购“采购需求及技术参数要求”所列货物。
1.2.3本项目采购范围：见“投标人须知前附表”。
1.2.4本项目交货期和交货地点：见“投标人须知前附表”。
1.2.5本项目质量标准：见“投标人须知前附表”。
1.3合格的投标人
1.3.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格条件。
1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
1.4保密
参加公开招标采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5语言文字
招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.6 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7投标费用
1.7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
1.7.2中标服务费：详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc20414][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc26240][bookmark: _Toc25063]二、招标文件
2.1 招标文件构成
    2.1.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
     第一章 招标公告
     第二章 投标人须知
     第三章 合同书样式及主要条款（草案）
     第四章 采购需求及技术参数要求
     第五章 评标方法（综合评分法）
     第六章 投标文件格式
2.1.2除2.1内容外，采购人在提交投标文件截止前发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人、采购代理机构和投标人起约束作用。
2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。
2.2招标文件的澄清、补充
2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前15日内凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。
2.2.2采购代理机构将以网上公示形式答复所有潜在投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
2.3招标文件的修改
2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以网上公示形式通知所有招标文件收受人，并在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布变更公告。
2.3.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
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3.1投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识。
3.1.2若有非中文版印刷的技术资料、资格证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规和规章的中文译本，并以中文译本为准。
3.1.3投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律采用中华人民共和国公制单位。
3.2投标文件构成
3.2.1投标人编写的投标文件应由第六章所列的内容构成。投标人在投标截止时间前和评标过程中作出的符合招标文件要求的澄清、说明和补正，构成投标文件的组成部分。
3.3投标报价
3.3.1投标人必须就“采购需求及技术参数要求”中的货物内容按照要求作完整唯一报价，投标人的投标报价超出最高限价或采购预算单价或合价的的按无效标处理。
3.3.2投标人应依据项目文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足本项目要求的报价。报价应是完成本项目的全部费用，包括但不仅限于设备购置和安装、项目实施、运输、装卸、培训辅导、质保期售后服务、各项税金及此次应向采购代理公司缴纳的中标服务费等费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场设备材料价格的变化而调整。
3.3.3投标人的投标报价也不得明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，否则按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”执行。
3.3.4投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。
注：异常低价问题的处理
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.4投标有效期
3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标文件有效期应为90日，从招标文件规定的递交投标文件的截止时间开始计算。
3.4.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以云南省政府采购网、政府采购云平台发布通知形式通知所有投标人延长投标文件有效期，投标人应予以答复。同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原有效期届满后失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4.3 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。
3.5投标保证金
3.5.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的提交投标保证金，并在规定的时间内保持有效。
3.5.2除投标人须知前附表另有规定外，采购人将在发出中标通知书后5个工作日退还未中标人的投标保证金，并在采购合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金。
3.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）法律法规规定的其他情形。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.6.2投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“第四章 采购需求及技术参数要求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
3.6.3对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
3.6.4投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。
3.6.5本项目所述的投标文件指电子投标文件。电子投标文件的制作应使用“政采云投标客户端”，投标人下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的投标文件；“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
注：在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
3.7投标文件的提交
3.7.1本项目投标将采用电子评审。
3.7.2投标人对网上提交的投标文件必须加密，如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标过程中使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
3.7.3网上递交投标文件截止时间：详见“投标人须知前附表”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。
3.7.4在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购代理机构。修改的电子投标文件应按照有关电子投标文件规定进行编制、加密和提交。
3.7.5电子投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。
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4.1开标
4.1.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
4.1.2开标程序详见“投标人须知前附表”。
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）介绍参加开标会的人员名单；
（3）打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密。
（4）各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。
（5）代理机构确认开标会议结束。
4.1.3采购代理机构将做开标记录并存档备查。
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本项目开标会议结束后，由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对投标人投标文件进行资格审查，资格审查合格投标人不足3家的，不得进入下一步评标。第五章“评标方法（综合评分法）”的第一款各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。并向评标委员会提交资格审查报告。
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6.1评标委员会
6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
6.1.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
6.1.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。
6.1.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合招标文件规定的，采购人或者采购代理机构应当按规定补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
6.1.6评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
6.2评标工作
6.2.1评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.2评标方法
本项目的具体评标方法详见第五章。
6.2.3评标工作程序
评标委员会按照第五章“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标完成后，评标委员会应向采购人提交书面评标报告。
6.2.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
6.3投标文件计算错误的修正
6.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效标处理。
6.4投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评审结果。
6.4.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额且采购人不能承担的；
（3）投标文件的签署不符合第二章投标人须知前附表第22项规定；
（4）法人身份证明书、授权委托书不符合招标文件要求；
（5）投标文件未按照招标文件要求编制的或投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求，不满足招标文件标注“★”号条款的实质性要求。
6.4.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.4.3出现下列情形之一的，按废标处理：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
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7.1中标人的确定
7.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
7.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.2中标结果公告
7.2.1中标人确定后2个工作日内，在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布中标结果，并将招标文件随中标结果同时公告。
7.2.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
7.2.3中标公告期限为1个工作日。
7.2.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
7.3中标通知书
7.3.1公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。
7.3.2中标通知书是合同的一个组成部分。
7.3.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。
7.4签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
7.4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.4.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7.4.4特殊情形处理
中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序,确定下一候选人为中标或者成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc7685][bookmark: _Toc8121][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc5571]八、其他事项
8.1询问、质疑、投诉
8.1.1询问
（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出或者书面形式提出。
（2）如采用书面形式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。询问投标人若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（3）采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。
8.1.2质疑
8.1.2.1提出质疑
（1）投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（指加盖投标人公章的文本）向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期对招标文件提出质疑将不再受理。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料。
注：质疑期限：
①投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
②投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
③投标人认为中标结果损害其权益的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。
（2）投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：
 ①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 ②质疑项目的名称、编号；
 ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 ④事实依据；
 ⑤必要的法律依据；
 ⑥提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章。
注：《政府采购投标人质疑函范本》详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
投标人提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（5）投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
（6）采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
（7）询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
（8）对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
（9）采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。
（10）采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。
注：详细内容可查看《中华人民共和国财政部令第94号－－政府采购质疑和投诉办法》
8.1.2.2质疑处理
（1）采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
①对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
②对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
（2）质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
8.1.3投诉
投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。
8.2纪律要求
8.2.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露公开招标采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加公开招标采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.2.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、候选中标投标人的推荐情况、评审中获悉的商业秘密以及评审有关的其他情况。在开标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响会议工作正常进行，不得使用第五章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.2.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求
与开、评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审、候选中标投标人的推荐情况以及开标有关的其他情况。在开、评标活动中，与开、评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响开、评标工作正常进行。
8.3解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。


附表 1：问题澄清通知
问题澄清通知
项目编号：
（投标供应商名称）：
（项目名称）采购的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 
1. 
2. 
…… 
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至（详细地址）或发送至（邮箱号码）。采用邮件方式的，应在    年   月    日   时前将原件递交至（详细地址）。 

评标人工作组负责人：（签字）

年   月   日

附表 2：问题澄清函
问题澄清函
项目编号：
（项目名称）采购评标委员会：
问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
……
投标人： （全称）（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
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（本合同书为参考格式，合同格式及主要条款具体以采购人与中标人双方按招标文件和投标文件并结合本项目实际情况协商签订的为准。）





政府采购合同
（电子交易项目使用）





项目名称：                           
合同编号：                        （系统编号）
（自编号，如有）
甲方：                
乙方：                
购 销 合 同
（货物类）
合同编号：
甲方：玉溪市生态环境局
乙方 ：XXXXXX

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《招标文件》的要求及的“玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目”的公开招标结果，经甲、乙双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，在双方履行投标文件及文件澄清、修订、变更、确认函、承诺函等各项承诺的前提下，同意按下述条款签署本合同。
本合同涉及金额全部为人民币。

第一条　项目名称
项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
第二条　货物清单（价目表）
	序号
	项目名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	以上合计：人民币（大写）：           元整   小写：￥         

	备注： 

	说明：
1.供货清单价目表详见本合同附件。
2.售后服务承诺详见本合同附件。
3.加盖骑缝章。



第三条　项目标的主要内容及要求
见招标文件及乙方投标文件

第四条　合同金额
合同总额 人民币:大写         元整   小写：￥         
合同总额包括货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。
价格为固定不变价，天数为日历日。
第五条　付款
付款方式：
乙方收款账户如下：
开户名称： 
开户银行： 
银行账号：

第六条　交付时间、地点
交货地点：甲方所在地           
设备场地：甲方负责准备符合设备安装的场地，乙方予以设计指导。 
交货期限：合同生效后    天。

第七条　验收标准、验收方式、验收要求以及培训验收报告。
无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国交付验收标准：乙方指派具有相关合法资质的专业人员，并提供性能符合规定的设备、工具，按照相关操作规程，负责货到现场的安装调试。所有设备应参照本合同约定的技术性能标准和参数进行验收，本合同没有约定此标准的，按照招投标文件的标准，甲乙双方综合验收并出具验收报告。
在设备商检前，甲方不得自行拆装、调试或使用。
货物为全新合格产品，整无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
包装标准为原厂制造商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件（装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、必备品、配件、工具、报关单等）必须齐全。
货物运至甲方后，甲方只对货物进行数量和外包装的初步验收。设备安装调试后，乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册、验收申请，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行验收及精度校核。
为确保甲方能够进行日常操作及维护保养，设备安装验收后，乙方为甲方提供如下学习培训，承担相关费用：
A.             
B.             

第八条　制作与交付
1.在符合招标文件要求和响应承诺的前提下，将货物制作与交付至最佳状态且双方均认为满意。
2. 配置清单（供货价目清单）详见本合同附件。

第九条　质保期及售后服务要求（详见附件——售后服务承诺书）
1.整及所有附件（含第三方产品）质保    年。
2.终身维护。质保期内维修保养次数     次/年。质保期外，根据维修服务标注条款进行维修服务。响应时间      小时，      小时内有专业人员到达现场维修。
3…… 

第十条 双方权利义务
1.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
2.乙方应在签订本合同时提供设备配置清单、厂家或供应商售后服务承诺书等资料内容。
3.乙方保证甲方在使用设备期间（有配套软件的包括软件产品）不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权等全部权利的起诉。若出现，由乙方承担全部责任。
4.甲乙双方应对本合同内容严加保密，在未经对方事先书面同意的情况下，不得将与本合同有关的信息、数据、资料等内容向任何人披露或为其自身利益而使用。在本合同到期或终止后，甲乙双方仍须履行该保密义务。

第十一条 违约责任
乙方交付的设备、货物或提供的服务，甲方只有在不符合招标文件、投标文件或本合同规定的情况下才有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价   %的违约金并赔偿甲方全部损失。若无上述原因，甲方无权拒收；若甲方因非上述原因拒收，甲方须向乙方支付本合同总价   %的违约金并赔偿乙方全部损失。
乙方延迟履行合同，逾期交付货物的，从逾期之日起每日按合同总额的    %向甲方支付违约金，最高限额为合同总价格的   %。但因设备场地不符合安装要求的，乙方延期交货，则不承担上述违约责任。
如甲乙双方未按本合同第十条第四款约定履行保密义务，违约方须向守约方赔偿本合同总价    %的违约金。因泄密引发的纠纷、事故及损失，由违约方全部承担。
其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条 提出异议的时间和方法
甲方在验收后90天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，向乙方提出书面异议，乙方在收到书面异议七天内予以答复。解决方案由甲乙双方协商一致后签署补充协议。
甲方因违章操作、保管、保养不善等人为因素造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第十三条  通知与送达
1.甲方通信地址及联系人：
 
2.乙方通信地址及联系人：

3.如一方地址、电话、传真号码、开户银行及账号等资料有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，视为未变更。

第十四条　不可抗力 
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后及时向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。但一方延误履约后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条　争议的解决
1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，双方同意通过诉讼方式解决，诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的人民法院。
2.对货物质量的检查鉴定，由甲乙双方协议认定的第三方相关检测构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由提出异议方承担，否则鉴定费由被异议方承担。
第十六条　其它条款
1. 本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
2.本合同一式   份，甲方   份、乙方   份。
3.所有经双方签署、确认的文件包括购销廉洁协议、配置清单、售后服务承诺书、授权委托书、补充协议及投标文件等均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。
4.出现投标文件内容与本合同内容不一致的情况时，以本合同为准。
5.本合同签约地点：       。
6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
第十七条 附件
1.中标通知书
2.配置清单（供货价目清单）
3.售后服务承诺书
4.
5.
甲方：                                   乙方：
法定代表人（或委托代理人）：              法定代表人（或委托代理人）：
地址：                                    地址：
邮编：                                    邮编：
电话：                                    电话：
开户行：                                  开户行：
账号：                                    账号：
    税号：                                    税号：
日期：   年   月    日                    日  期： 年   月    日
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	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	设备单价（元）
	设备总价（元）
	备注

	1
	大流量低浓度烟尘气测试仪（带紫外模块）
	5
	140000
	700000
	核心产品

	2
	大流量低浓度烟尘气测试仪（定电位电解法）
	2
	60000
	120000
	

	3
	全自动总磷总氮分析仪
	2
	195000
	390000
	

	4
	全自动氨氮测定仪
	1
	190000
	190000
	

	5
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1
	170000
	170000
	

	6
	全自动COD测定仪
	1
	190000
	190000
	

	7
	离子色谱仪
	1
	210000
	210000
	

	8
	超纯水机
	1
	19000
	19000
	

	9
	便携式抽滤装置
	4
	8000
	32000
	

	10
	便携式离心机
	3
	7000
	21000
	

	11
	红外分光测油仪
	1
	45000
	45000
	

	12
	多联不锈钢溶液过滤器
	2
	7700
	15400
	

	13
	实验室污水处理系统
	1
	170000
	170000
	

	14
	全自动流动注射分析仪（包括氰化物、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂4个模块）
	1
	480000
	480000
	

	15
	原子荧光分光光度计
	2
	130000
	260000
	

	16
	恒温恒湿称量设备（半自动）
	1
	150000
	150000
	

	17
	原子吸收光谱仪
	2
	320000
	640000
	

	18
	紫外可见分光光度计
	1
	35000
	35000
	

	19
	多功能声级计
	18
	12700
	228600
	

	20
	声校准器
	1
	2600
	2600
	

	21
	高压灭菌锅
	6
	5500
	33000
	

	22
	实验室专用冰箱
	18
	5000
	90000
	

	23
	瓶口分液器
	2
	3000
	6000
	

	24
	氟化物离子计
	2
	5700
	11400
	

	25
	电热鼓风干燥箱
	1
	4000
	4000
	

	26
	实验室台式离心机
	2
	12000
	24000
	

	27
	环境空气综合采样器
	14
	13500
	189000
	

	28
	便携式多参数水质分析仪（水温、ph、电导率、溶解氧、浊度）
	4
	15000
	60000
	

	29
	万分之一分析天平
	1
	12000
	12000
	

	30
	智能高精度综合校准仪
	4
	32000
	128000
	

	31
	智能双路烟气采样仪
	2
	15000
	30000
	

	合计
	4656000.00
	





二、设备技术参数要求

	采购序号
	设备名称
	技术参数

	1
	大流量低浓度烟尘气测试仪（带紫外模块）
	HJ 1131-2020   固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法
HJ 1132-2020   固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
GB/T 16157-1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 836-2017   固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
主要要求： 
一、仪器主要性能： 
1.可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。
2.微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；
3.仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；
4.具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性；
5.实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；
6.兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；
7.具有烟尘测量、烟气分析或烟气采样两种或三种同步运行功能；
8.高效采样泵，耐腐蚀，流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
9.工况测量支持有线或无线双通信模式；
10.具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性；
▲11.高效气水分离器设计；
▲12.烟尘采样或烟气分析气路具有独立排水功能，可自动排出冷凝水；
▲13.气体分析采用紫外光学模块，采用差分吸收光谱技术（DOAS）；
▲14.烟气分析模块具有加热保温和温度补偿修正功能； 
15.支持外部交、直流两种供电方式，可更换内置锂电池组；
16.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键；
17.具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出，预留物联网模块接口，可拓展联网功能；
18. 具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障；
19.蓝牙热敏打印机，有线或无线打印模式；
20.仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；
▲21.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
22.具有手机APP无线控制及工作状态显示功能，且手机APP具有文件获取和转存功能； 
二、主要技术指标：
1.烟尘采样技术指标要求
■1.1 采样流量：（0～120）L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±2.5%；
1.2 烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率：1Pa；准确度：不超过±1%FS；
1.3 烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.4 流量计前压力：（-60～0）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.5 流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2.5℃；
1.6 烟气温度：（0～500）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±3.0℃；
1.7 等速吸引流速：（5～45）m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±5.0%；
1.8大气压：（50～130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5kPa ；
1.9 含湿量：（0～40）%；分辨率：0.01%；准确度：（0～5）% 绝对误差≤±0.75%；
1.10 最大采样体积：999999.9L；分辨率：0.1L；准确度：不超过±2.5%；
1.11 等速跟踪响应时间：≤20s；
■1.12 采样泵负载能力：≥60L/min(阻力为20kPa时)；
2.烟气技术指标要求
2.1 采样流量：0.5L/min，分辨率0.1L/min；
2.2  O2（电化学方法）：（0～30）% ；分辨率：0.1%；CO（电化学方法）：5000mg/m3；
2.3  SO2低（紫外差分法）：（0～420）mg/m3；分辨率：0.1mg/m3；
2.4  SO2高（紫外差分法）：（0～4200）mg/m3；分辨率：1mg/m3
2.5  NO（紫外差分法）：（0～1300）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.6  NO2（紫外差分法）：（0～1000）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.7 示值误差：不超过±5.0%；
■2.8 重复性≤2%； 
2.9 响应时间≤90s；
■2.10 稳定性：1h内示数值变化优于5%；
3.配置：
3.1.主机内置O2 CO 电化学模块； SO2 NO NO2紫外模块 ；
3.2.电源适配器1个；
3.3.高效气水分离器1个
3.4.便携式蓝牙打印机1个 
3.5.烟气预处理器1个
3.6.烟气含湿量检测器1个
3.7.烟尘多功能取样管1个
3.8.工况无线传输模块1个
3.9.国家法定计量部门出具的检定校准证书1份。

	2
	大流量低浓度烟尘气测试仪（定电位电解法）
	执行标准：
GB/T 16157-1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 836-2017  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 57-2017  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 693-2014  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ 973-2018  固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法
主要要求： 
一、仪器主要性能： 
1.可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。
2.微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；
3.仪器内置弹性气容、精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；
4.具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸，保证采样数据的准确性；
5.实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；
6.兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；
7.具有烟尘测量、烟气分析或烟气采样两种或三种同步运行功能；
8.高效采样泵，耐腐蚀，流量可达120L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
9.工况测量支持有线或无线双通信模式；
10.具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性；
▲11.高效气水分离器设计；
▲12.烟尘采样或烟气分析气路具有独立排水功能，可自动排出冷凝水；
13.烟气分析模块具有加热保温和温度补偿修正功能； 
14.支持外部交、直流两种供电方式，可更换内置锂电池组；
15.具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换物理快捷键；
16.具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出，预留物联网模块接口，可拓展联网功能；
17.具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障；
18.蓝牙热敏打印机，有线或无线打印模式；
19.仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；
▲20.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
21.具有手机APP无线控制及工作状态显示功能，且手机APP具有文件获取和转存功能； 
二、主要技术指标：
1.烟尘采样技术指标要求
■1.1 采样流量：（0～120）L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±2.5%；
1.2 烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率：1Pa；准确度：不超过±1%FS；
1.3 烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.4 流量计前压力：（-60～0）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±1%FS；
1.5 流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±2.5℃；
1.6 烟气温度：（0～500）℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±3.0℃；
1.7 等速吸引流速：（5～45）m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±5.0%；
1.8大气压：（50～130）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5kPa ；
1.9 含湿量：（0～40）%；分辨率：0.01%；准确度：（0～5）% 绝对误差≤±0.75%；
1.10 最大采样体积：999999.9L；分辨率：0.1L；准确度：不超过±2.5%；
1.11 等速跟踪响应时间：≤20s；
■1.12 采样泵负载能力：≥60L/min(阻力为20kPa时)；
2.烟气技术指标要求
2.1 采样流量：0.5L/min，分辨率0.1L/min；
2.2  O2（电化学方法）：（0～30）% ；分辨率：0.1%；
2.3   SO2（电化学方法）：（0~5700）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.4   NO（电化学方法）：（0~1300）mg/m3；分辨率：1mg/m3；
2.5   NO2（电化学方法）：（0~200）mg/m3；分辨率：1mg/m3； 
2.6   CO（电化学方法）：（0~5000）mg/m3；分辨率：1mg/m3；。
■2.7 重复性≤2%； 
2.8 响应时间≤90s；
■2.9 稳定性：1h内示数值变化优于5%；
3.配置：
3.1.主机内置O2 SO2 NO NO2 CO 电化学模块；带CO干扰测试报告1份；
3.2.电源适配器1个；
3.3.高效气水分离器1个
3.4.便携式蓝牙打印机1个 
3.5.烟气预处理器1个
3.6.烟气含湿量检测器1个
3.7.烟尘多功能取样管1个
3.8.工况无线传输模块1个
3.9.国家法定计量部门出具的检定校准证书1份。

	3
	全自动总磷总氮分析仪
	1、用于水中总磷、总氮指标的全自动化检测，符合《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）方法标准；
2、全流程自动化完成批量样品试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；
3、仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；
▲4、仪器可按测试结果自动稀释后重新测试或人工下达指令；稀释倍数不小于20倍。 
5、消解系统，样品独立密封、消解，消解温度为120-124℃，工作压力为1.1-1.4kg/cm²，消解时间30min；
6、样品瓶自动添加试剂。
■7、比色测定系统，采用高精度CCD检测器或分光光度计检测，一次可以进行多波长同时测定；
▲8、仪器具有自动清洗功能；
■9、可自动配置梯度标液，自动绘制标准曲线；
■10、能实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告、实时上传检测数据等功能。
11、仪器指标：
11.1测定范围：TP：（0-1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时），TN: 0-7mg/L（不稀释，取样量10ML时）；
11.2检出限：TP：≤0.01 mg/L, TN: ≤0.05 mg/L；
11.4重复性：TP:1.0mg/LRSD<1.0%,0.5mg/LRSD<3.5%
             TN: 4.0mg/LRSD<1.0%,2.0mg/LRSD<3.5%
▲11.5消解位不少于20个
11.6自动进样器样品位：不少于40位
12、仪器配置
12.1总磷总氮智能分析仪 1套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据输入输出处理控制系统）
12.2 自动进样器 1套
12.3打印机 1套
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	全自动氨氮测定仪
	一、基本要求：
1.1、测量方法： 《HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
1.2、水样类型：地表水、地下水、工业废水和生活污水中氨氮的测定。
二、功能特点：
2.1、多功能含进样一体式主机：
2.1.1、含自动进样、自动絮凝沉淀、自动过滤、自动测量、自动清洗等多种功能为一体。
2.1.2、可兼容多种测量方法：
2.1.2.1、直接测量法：自动抽取水样，自动加试剂，自动显色，自动测量。
2.1.2.2、絮凝沉淀法：自动加絮凝剂，自动絮凝沉淀，自动过滤、自动抽取水样，自动加试剂，自动计时显色，自动测量
2.1.3、仪器采用高精度注射泵，进样、试剂注射、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染； 
2.1.4、软件内置多种方法，适配不同分析需求，在软件内可自行切换。
▲2.1.5、自动配制标液，自动做工作曲线，自动绘制标准曲线，提高实验效率，标准母液自动比例稀释，符合国标要求8个标准浓度点，且线性系数＞0.999，保证标线数据准确性。
2.1.6、紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量。
2.1.7、试剂计量：精密注射器，精准控制试剂抽取量
2.1.8、不同试剂采用多通道切换阀或采用独立的管路、泵、阀和精密注射器配合
▲2.1.9、注射泵重复7次、10次、20次，注射25ml重量法称重： RSD<0.05%，注射2.5ml重量法称重：RSD<0.5%。
三、技术指标
3.1、测量方法：《HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
▲3.2、样品位：≥40位
▲3.3、做样时间：≤7分钟/水样（直接法），≤12分钟/水样（絮凝沉淀法）
3.4、测量范围：0-2.0mg/L。
3.5、检出限：0.025mg/L
■3.6、准 确 度：＜2%
■3.7、精 密 度：RSD≤3%
3.8、回 收 率：＞95%
3.9、线性系数：＞0.9995，自动配置工作曲线
3.10、水样用量：直接法和絮凝沉淀法：100mL
四、配置清单：
4.1、全自动氨氮含进样一体式主机：1台
4.2、电脑含操作系统：1套
4.3、标准配件及耗材（含1年）:  1套
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	全自动高锰酸盐指数分析仪
	1.主机配置和备件耗材
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量
（台/套）

	主机
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	包括加液系统、消解系统、滴定系统、温控系统、检测系统和数据处理系统（含工作站软件）等
	1

	备件/耗材
	样品杯及磁力搅拌子
	须与主机匹配
	60


2.工作条件
2.1工作环境温度：10～40℃。
2.2工作环境相对湿度：20%～80%。
2.3电源：AC 200V～240V,50Hz。
3.仪器用途
3.1符合《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445—2026）、《水质高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446—2026）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）中高锰酸盐指数的测定要求。
3.2支持酸性法与碱性法自主切换，默认采用酸性法，当样品氯离子含量高于300mg/L时可切换至碱性法，适配不同水质场景检测需求。
3.3适用范围覆盖地表水、生活饮用水、水源水等各类水样中高锰酸盐指数的测定，可扩展总硬度、盐碘等指标检测功能。
4.技术参数
▲4.1样品位配置：样品位数量不少于48个，样品盘采用可独立取放的模块化设计，单次连续检测能力不低于48个水样。
4.2消解系统
■4.2.1消解方式：采用沸水浴加热，消解通道数量≥6个，支持多样品同时消解。
▲4.2.2温控与计时：水浴温度可在 0-100℃范围内设定，精度≤1℃，消解时间可调。
4.2.3补水功能：具备缺水自动补水功能，补充水与消解区温度一致，避免温度波动影响检测结果。
4.3滴定系统
▲4.3.1滴定方式：采用高精度注射泵滴定，配备三轴或四轴电驱动机械臂或机器人，自动抓杯转移。
4.3.2滴定精度：高锰酸钾与草酸钠泵精度≤1.0%（10.0mL量程），滴定最小体积可达 0.02mL，确保滴定准确性。
4.3.3终点识别：采用高分辨率视觉传感器技术，通过溶液颜色变化自动识别滴定终点，不受水体浊度、色度干扰（150NTU 浊度、1.0mg/L 色度条件下误差≤5.0%），要求样品滴定完成后，仪器具有终点视频溯源功能，并可自动保存滴定前和滴定后水样的照片或视频，方便溯源。
■4.3.4滴定效率：具有不少于2个样品滴定通道，单个样品分析时间≤5min；
4.4安全与辅助功能
4.4.1安全防护：具备漏电防护、加热过温防护、电源 EMI 防护、漏液防护等多项安全技术，保障操作人员安全。
4.4.2试剂管理：设有不少于 4 组试剂瓶存放区，多通道试剂并行注入，没有试剂间的交叉污染，具备试剂液位实时监控与低液位预警功能，避免实验中断。
4.4.3自检与诊断：开机自动检测水浴液位、运动系统、加样系统等运行状态，具备故障诊断与提示功能，配备散热系统确保仪器长期稳定运行。
■4.5精密度：RSD≤3.0%（4.0mg/L左右葡萄糖标准溶液，n≥5次）。
4.6测量准确度：高中低三种不同浓度质控样允许误差范围内。
5.数据处理系统
数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）
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	全自动COD测定仪
	1.主机配置及备件耗材
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量
（台/套）

	主机
	全自动COD分析仪
	包括加液系统、消解系统、滴定系统、温控系统、检测系统和数据处理系统（含工作站软件）等
	1

	备件/
耗材
	冷却循环水机
	\
	1

	
	COD智能回流消解器
	12位，控温范围：室温～350℃，冷却方式：风冷/水冷，带液晶显示屏
	2

	
	样品杯及磁力搅拌子
	与样品位数一致为1套
	2套

	
	试剂瓶架及试剂瓶
	\
	1套

	
	纯水桶
	\
	1个

	
	废液桶
	\
	1个

	
	维修（护）工具包
	\
	1


2.仪器用途
用于全自动测定环境水体中的化学需氧量（COD），整个实验过程全自动完成，无需人工值守，符合《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）中化学需氧量的测定要求。
3.技术参数
3.1样品位数：≥20位。
■3.2 消解位：≥20位，所有位可同时消解，消解方式：加热回流；消解时间可自由设定。
▲3.3 滴定位：≥20位，单次滴定量：10-1000µL（任选）；具有在样品杯内消解、样品杯内滴定分析，无需转移样品的功能。
■3.4 硫酸银-硫酸和硫酸用两个独立的加液泵加液，或者硫酸-硫酸银使用单独通道进样。
■3.5 可移动式滴定传感器，用于进行颜色判定，滴定过程中仪器可根据样品的颜色自动调整滴定速度，单个高/低浓度样品滴定时间平均小于2.5分钟。
3.6 检测范围：16～700mg/L。
3.7 具有样品自动稀释功能，可对高浓度样品进行不同倍数的稀释；做空白试验时，10mL纯水由仪器自动加入。
3.8 仪器主机上能实时显示加热器的温度和滴定的温度（滴定温度可以设置）。
3.9 试剂添加方式：高精度注射泵加液，注射泵安装位置应便于观察、维护和更换。
■3.10 具有双机械臂加液系统，可以实现硫酸汞、重铬酸钾标准溶液在样品杯内添加，硫酸银-硫酸溶液和纯净水在冷凝管瓶口上端添加，完全符合HJ828-2017中规定试剂添加方式。
■3.11 采用仿生视觉系统或智能的颜色传感器系统判定滴定终点，软件界面上可以以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化和保存滴定前、后的水样照片或视频，方便溯源。
3.12 具备冷凝管自动清洗、自动排废功能；具备机械臂故障报警并停止运行功能；具备管路堵塞报警并停止运行功能；注射器上具有液位传感器，具备未抽取到试剂报警并停止运行功能。
3.13 仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警。
3.14 检出限：≤4.0mg/L。
■3.15 仪器测量精密度：相对偏差不超过±10%。
3.16 仪器滴定精密度：RSD＜0.5%（连续6次滴定20µL，称重）。
■3.17 仪器测量正确度：误差±5%（高低两种不同浓度COD标准溶液测定）。
4.数据处理系统
数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）

	7
	离子色谱仪
	1离子色谱仪用途与功能
仪器可用于样品中常规阴离子：F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、碘化物等指标的分析。
2 仪器配置：（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
一体化离子色谱系统：包括高压泵1套，内置柱温箱1套，保护柱1套，阴离子色谱柱1套，阴离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器1套，自动进样器1套，软件操作系统1套，报警传感器1套，电脑打印机1套。
3 性能及技术参数要求
3.1泵
3.1.1 泵头及管路均为化学惰性非金属材质，采用双柱塞串联/并联平流泵，配PEEK 泵头+全PEEK 流路，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；
▲3.1.2最大耐压≥40MPa；
3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa；
3.1.4流量设定值允许误差：≤0.1% ；
3.1.5流量稳定性：≤0.1% ；
3.1.6压力波动：≤0.5%；
■3.1.7具有自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗；
3.1.8流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min；
■3.1.9具有漏液传感器，可进行漏液报警。
3.2电导检测器
3.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；
3.2.2全程信号输出范围：0-46000μS/cm，无需调整量程；
3.2.3基线噪声：0.002μS/cm
3.2.4基线漂移：≤0.008μS.cm-1/30min）
▲3.2.5最小检测浓度：Cl-≤0.001μg/mL  Li+≤0.001μg/mL）  
3.2.6定性重复性：≤1%，定量重复性：≤1%；
3.2.7电导池体积：≤0.6μL；
3.2.8检测器分辨率≤0.0023nS/cm，耐受最大压力≥8Mpa；
3.2.9信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。
3.3抑制器
3.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；
■3.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液；
3.3.3高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)，100μeq/min(阳离子）；
3.3.4耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行；
3.3.5死体积≤50μL，更灵敏的响应信号；
3.4色谱柱
▲3.4.1阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，可以使用强酸强碱淋洗液；
3.4.2柱容量不小于200μeq/根。
3.5工作站
3.5.1色谱工作站软件，中文操作界面。
3.5.2可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据；
3.6内置柱温箱
■3.6.1温度控制范围：内置柱温箱且可实现控温，环境温度±5-75℃；
3.6.2柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃；
3.6.3温度稳定性：≤0.1℃/h。
3.7进样器
3.7.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高；
▲3.7.2样品位数：≥120位进样位。
3.7.3最大进样量：500μL；
3.7.4进样方式：可实现全定量环和部分定量环和微量进样；
3.7.5进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%
■3.7.6 具有自动稀释功能，可以实现样品的自动稀释和标准曲线的自动配置
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	超纯水机
	1.主机配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量
（台/套）

	主机
	超纯水机
	标准配置
	1

	配件
	纯化柱
	含PP纯化柱、活性碳纤维PC纯化柱，反渗透柱、超纯化柱等。
	1

	
	取水手臂
	\
	1

	
	终端微滤器
	孔径≤0.22μm
	1

	
	紫外线杀菌装置
	185/254nm
	1

	
	无菌水箱
	[bookmark: OLE_LINK2]≥15L，带空气过滤器和紫外
	1

	
	维修（护）工具包
	\
	1


2.技术指标
■2.1.以城市自来水为水源，配预处理立柱，可同时生产纯水、超纯水、RO纯水。
[bookmark: _Hlk190018939]▲2.2.制水量≥15L/h，产水水质：纯水电阻率>0.2 MΩ.cm（25℃），吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001），微粒及细菌去除率>99%；超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm（25℃），电导率达到0.055μs/cm（25℃），微粒<1/mL(>0.2μm)，细菌<0.01CFU/mL。
2.3.超纯水机可连接到LIMS实验室信息管理系统，具有可导出运行数据的USB接口。
■2.4.取水手臂或主机配有显示屏，可在线监测取水电阻率、水温、流速、取水量等信息，具有常规、定量、即时3种取水模式，出口端装终端微滤器。
■2.5.无菌水箱，总体积≥30升，带空气过滤器。
2.6.超纯水配185/254双波长紫外灯。
2.7.彩色触摸屏操作，可任意设置定时、定量取水，具有不少于3年历史数据查询功能，水箱储量、取水量、滤芯和水质状况（温度、电阻率、TOC等）等数据实时显示，具有更换纯化柱、水质异常和漏水报警以及系统自动清洗等维护信息提示功能。
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	便携式抽滤装置
	1.参数及功能要求： 
■1.1 采用一体化设计方式，整机重量≤5kg，方便携带，便于现场使用。 
1.2 采用快开式抽滤杯，滤膜更换方便;机身开关按钮采用防水设计，通风口配备防沙防尘网，更适合野外作业。 
1.3 机身放置直径100mm 的微孔滤膜。 
▲1.4 自带大容量锂电池，带过流保护，短路保护，续航时间≥15小时。 
1.5 电池余量实时液晶显示;设有调节旋钮实现抽滤速度或抽滤负压的无级调节。 
1.6 高性能无刷电机隔膜真空泵带阻水空气过滤器，防水耐酸碱腐蚀，高负压，强吸力，负压大于 65kPa;不需要额外的备压瓶或隔水瓶。
1.7 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶;材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子。
2.技术参数：
2.1 采样流量:≥10L/min(空载)。
2.2 负载能力:≥-65kPa。
2.3 电池电量:满足仪器续航时间。
2.4 滤膜尺寸:直径≥100mm/0.45μm 水系滤膜。
3.配置(每套):主机 1 套;集液瓶 3个;0.45μm 水系微孔滤膜5 盒;内置高容量锂电池 1 套;充电器1套；使用说明书和合格证 1 套。
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	便携式离心机
	1、体积小巧、拉杆箱一体式设计或配备便携式移动箱、耗电量低、适配容量≥10000mAh便携式移动电源、便于现场操作。
2、操作简单，一键式操作，免维护。
3、独有的腔体设计，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果。
4、离心腔腔内与盖子风道形成循环风道系统，使整个腔体、电机等部件保持极好的散热作用，提高整机的稳定性能及高可靠性。
5、仪器用于地表水、地下水、废水的户外现场水质离心处理。
▲6、转速0-2500r/min可调或2000r/min，最大容量4*250或≥1000ml
7、相对离心力≥980xg
8、时间设置：1min-99min
9、转速精度：±20r/min
■10、能够在野外，没有交流电源的情况下正常工作。
11、仪器不需要额外添加任何配件配置，即可开展以上工作并达到以上功能、性能及技术指标要求。
12、基本配置：主机1台，20个离心瓶，便携式移动电源。
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	红外分光测油仪
	1.符合标准
“HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”
“HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法”
“HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法”
2.应用领域
用工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定
3.技术指标和有关参数性能
校准方式：仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准；
光源系统：光源使用寿命可达5000小时以上。光源使用电调制调解光源技术，防止仪器内部温度过高影响稳定性；
方法检出限：当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.06mg/L；
仪器检出限IDL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)；
波数准确度及重复性：±0.5cm-1。 采用自动定位校准，30mg/L以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准，消除了人为定位的影响；
■准确度：使用至少1个有证标准物质进行检验，测定结果在证书质控要求范围内;
校正系数准确度：误差±10%;
4.技术参数 
基本测量范围：0.0～800mg/L
最低检出浓度：0.003mg/L(水样浓度)
■线性相关系数r﹥0.999
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）
波长准确度：±1.0cm-1
波数重复性：±0.5cm-1
吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T）

	12
	多联不锈钢溶液过滤器
	[bookmark: _Toc20139]1.仪器配置
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量（台/套）

	主机
	隔膜真空泵（防腐型&截流瓶）
	含电源线等
	1

	配件
	全不锈钢六联过滤器
	/
	1

	配件
	≥2L集液瓶
	/
	1

	配件
	微孔滤膜（Φ47-Φ50， 0.45μm  MCE）
	与滤杯相匹配
	500片


2.设备功能及要求
广泛应用与化学分析、环境检测、水质分析、科学研究等。该产品可同时检测三个或者六个样品，灵敏度高，且操作简单；可根据操作者需要，选择不同材质滤膜，对不同样品进行过滤，如样品中悬浮物，细菌微粒，适合与实验室过滤工作。
3.技术参数
3.1.真空泵：
▲3.1.1.抽气速度（L/min）：≥60；
3.1.2.极限压力：≥0.08MPa;
3.1.3.电压：220V,50Hz；
3.1.4.额定功率：160W；
3.1.5.正压力：≥30psi；
3.1.6.工作环境温度（℃）：7-40；
3.1.7.泵头数量：2；
3.1.8.泵体温度（℃）：≤55
3.2.全不锈钢六连过滤器：
▲3.2.1.规格：六联；
3.2.2.滤杯：不锈钢304；
3.2.3.阀门：不锈钢；
3.2.4.筛板：不锈钢304（100μm）
3.2.5.连接方式：不锈钢胶塞式；
3.2.6.支架：不锈钢304。
3.3.微孔滤膜
3.3.1.滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择）
3.3.2.滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择）
3.3.3.滤膜直径：Φ47-Φ50（mm）
3.4.集液瓶容量：≥2L
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	实验室污水处理系统
	一、技术参数
1. 用途：用于实验室综合废水（包括实验室容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2. 废水处理系统处理水量：≥1吨/天。
3. 控制模式：全自动控制，同时可手动操作。
4. ▲处理后的排放标准：符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】中的三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求。废水处理后主要污染物的排放标准需满足（PH：6-9、色度≤64倍、悬浮物≤400mg/L、化学需氧量≤500mg/L、5日生化需氧量≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L）指标。提供第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
5. ▲处理工艺：工艺符合GB/T40378-2021《化学实验室废水处理装置技术规范》相关要求。出具承诺函，确保供货商完全响应此条采购要求。
6. ■设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀≥10mmPP材质，需按照GB/T1040.2-2022等要求对其进行检测,其物理性能指标需满足拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
7. ■配置活性炭吸附过滤单元，，活性炭滤罐材质为纤维增强复合材料（FRP），配套填料、布水器、多功能自动阀头等。活性炭吸附性能需满足碘值大于1000mg/g，灰分小于1.0%，四氯化碳吸附率大于80%，比表面积大于1200m²/g,强度大于90%。提供第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
8. ■配置高压水枪系统，搭配≥2米高压软管和多角度旋转喷头。提供采用此装置的实物照片证明资料。
9. ■全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息，需具备综合废水处理系统控制管理平台软件。
10. ■噪声：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对废水设备进行噪音检测，检测点位于废水处理站1m处，环境噪音（昼间）检测结果≤55dB(A)，提供第三方检测机构出具的对应功能检测报告。
11. ▲为确保实验室废水处理系统整机产品质量，需提供CMA 资质的第三方检测机构出具的实验室废水处理系统整机质检报告，质检内容包含不限于耐腐蚀性能、PP板性能、自动和报警、水质检测等。
12. ▲本项目污水产生点位分布于建筑多层区域，废水处理主机设置于建筑底层。投标人需负责各产污单元至处理主机的全套污废水收集输送系统深化设计与施工实施工作。结合建筑现有结构、层高落差、管线走向等现场实际条件，搭建完整、密闭、稳定的污废水输送体系，杜绝废水输送过程中出现介质渗漏、气体返流、异味逸散、介质倒灌等问题。投标人须实地勘查现场工况，完成系统整体深化设计，项目涉及的配套构件、辅材采购、现场开孔封堵、管线敷设、压力及通水校验、系统调试等全部工作，均包含在投标范围内。
13.▲投标人需对建筑底层的设备安置区域进行全方位适配改造，保障场地满足废水处理设备就位、长期运行、日常巡检、检修维护、安全防护等全部使用需求。针对安置区域的地面、围护结构、通行通道、安全防护设施、设备接地、供电、照明等进行专项适配施工，做好场地防渗、防积水、防潮处理，预留充足的设备拆装、运维操作空间。本项工作涉及的土建修整、装饰改造、电气布设及所有配套材料、施工、调试内容，全部纳入本次投标实施范围。
14.▲本项目污水输送管网、设备安置区域改造、空间废气疏导系统为项目不可分割的整体配套内容。投标人需结合现场实际，统一完成全套系统的方案深化、施工实施及整体联动调试，所有相关费用均包含在投标总价内，后续无任何新增费用。
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	全自动流动注射分析仪（包括氰化物、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂4个模块）
	1、用途：主要用于地下水、地表水、饮用水、生活污水、工业废水、土壤等样品中阴离子表面活性剂、（总）氰化物、挥发酚、总磷等项目的全自动痕量分析。
▲2仪器检测项目通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块构成。
3.主要系统技术参数
3.1、自动进样器具有进样针自动清洗功能。
3.2、蠕动泵
3.2.1蠕动泵：蠕动泵进样方向和化学反应流路方向一致，蠕动泵为无需调节整体压块式设计，该压块可分为2个不同压力的区域，可应对一个测试方法使用不同材质规格泵管时的压力偏差。
3.2.2三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。
3.3、检测器
▲3.3.1双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。
3.3.2波长范围： 400-1100nm。
3.3.3流通式比色皿：光程10mm。
3.4数据处理工作站(含计算机及打印机)
操作界面：全中文操作界面, winxp/win7操作系统；
■操作：可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理，能够进行多窗口同时操作。
控制功能：可对自动进样器，蠕动泵、在线比例稀释、在线前处理等功能模块进行控制，方便设置参数、观察图谱和处理数据；
4.测试项目技术要求：
4.1阴离子表面活性剂技术指标
4.1.1方法原理：亚甲基蓝光度法
4.1.2线性范围：0.02-2mg/L 
4.1.3检出限：≤0.010 mg/L 
4.1.4样品分析频率：≥20样/小时
■4.1.5精密度：≤1%
4.1.6准确度：误差在±3%以内
4.2挥发酚技术指标
4.2.1方法原理：4-氨基安替比林光度法
4.2.2线性范围：0.001-0.2mg/L 
4.2.3检出限：≤0.0003 mg/L 
4.2.4样品分析频率：≥18样/小时
■4.2.5精密度：≤1%
4.2.6准确度：误差在±3% 以内
4.3（总）氰化物技术指标
4.3.1方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法
4.3.2线性范围：0.001-0.2mg/L 
4.3.3检出限：≤0.0005mg/L 
4.3.4样品分析频率：≥18样/小时
■4.3.5精密度：≤1%
4.3.6准确度：误差在±3% 以内
4.4总磷技术指标
4.4.1方法原理：在线消解磷钼兰光度法
4.4.2线性范围：0.01-10mg/L （以P计）
4.4.3检出限：≤ 0.003mg/L （以P计）
4.4.4样品分析频率：≥30样/小时
■4.4.5精密度：≤1%
4.4.6准确度：误差在±3% 以内
5、检测项目采用方法
阴离子表面活性剂：亚甲基蓝光度法；
挥发酚：方法原理：4-氨基安替比林光度法
（总）氰化物：方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法
总磷：方法原理：在线消解磷钼兰光度法
6、主要配置:
6.1全自动阴离子表面活性剂分析一体机1台
6.2全自动挥发酚分析一体机1台
6.3全自动（总）氰化物分析一体机1台
6.4全自动总磷分析一体机1台
6.5路由器1台
6.6配件套包（泵管、接头、进样针等）1套
6.7说明书：软件、仪器及方法说明1套
6.8电脑、打印机1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上，≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）
6.9大于70位自动进样器4套
6.10检测器4套
6.11主机4套
6.12超声波清洗器1套
6.13溶剂过滤器（与阴离子项目配合使用）1套
6.14真空循环水泵1套
6.15滤膜200张
6.13试剂包8套
7、整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接。
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	原子荧光分光光度计
	一、适用领域:
对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定
二、工作条件: 
1、电源: 220V±10%, 50Hz
2、环境温度: 0-45C
3、相对湿度: ≤90%
三、仪器技术参数要求:
1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L ;Hg、Cd＜0.001µg/L Ge＜0.05µg/L Zn＜1.0µg/L Au＜3.0µg/L
■2、精密度（RSD）＜ 0.6％
3、线性范围: 大于三个数量级
▲4、样品测量速度：＜50秒/样（顺序注射泵进样）
四、仪器性能要求:
1、检测通道：双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定；
2、配有多通道合并光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定
3、光源系统：智能高强度空芯阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，支持元素灯使用寿命计时；高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式，双道自动激发启辉，
■4、具有通道间干扰及空芯阴极灯漂移脉动实时自动扣除功能
5、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统
▲6、具有双光束双检测器光源漂移校准功能，光源能量实时校准并动态调节；
7、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，根据所测不同元素设定最佳炉高。
▲8、进样系统：采用全自动顺序注射和全自动蠕动泵双模式进样系统，进样精度达到µl级，重复性精度≤0.05%。
■9、采用隔膜阀或电磁阀控制流路。
10、自动进样器：
10.1采用极坐标式不低于180位（单盘）自动进样器，可实现全自动运行和半自动运行测量方式，可自动在线稀释、清洗、单标自动配置标准曲线（R＞0.999）；支持样品快速检测，自动在线补充载流，实现无人值守检测
■10.2具有进样针自动清洗功能
10.3自动进样器具有进样臂升降调节装置。
11、采用化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置；
12、采用封闭式二级气液分离器，无需液封
13、配有的泵阀专用分离富集装置 ，具有既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应的双重功能，提高仪器稳定性
■14、具备气泡间隔技术，有效降低样品在毛细管中的扩散效应；
15、气路系统:开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本
■16、具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态
17、配有尾气有害元素捕集阱装置
五、仪器配置及耗材;
1、原子荧光光度计主机1台
2、双光束光源漂移校准系统1套
3、全自动顺序注射泵进样系统 1套
4、全自动蠕动泵进样系统1套
5、不低于180位（单盘）自动进样器1台
6、化学气相发生气液分离装置1套
7、配有用于形态分析接口1套
8、仪器操作及数据处理软件1套
9、数据输出和输入系统1套（品牌电脑，I5及以上， 内存16G以上， DVD刻录， 硬盘1T以上， 22液晶显示器，中文正版Win10 64位专业系统；激光打印机1套。）
10、高强度空芯阴极灯3支（汞、砷、硒各1支）
11、进样管不少于180个
12、配套通风设备改造1套
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	恒温恒湿称量设备（半自动）
	一、总体要求
1.恒温恒湿系统适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒。可对处理对象进行恒温恒湿平衡，并进行后续的手动称重，整个过程都在封闭洁净环境下完成，能有效防止环境微尘的污染。
2.满足标准
《HJ 618 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
《HJ 656环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
《HJ 836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定(重量法)》
《JJ G 1036电子天平》
《GB/T 10586湿热试验箱技术条件》
《JJF1101环境试验设备温度、湿度校准规范》
二、性能指标1.样品储存
1.1样品批处理能力:
47mm滤膜单次批处理能力:80张(可扩容为160张)
90mm滤膜单次批处理能力:30张(可扩容为60张)
低浓度采样头单次批处理能力:24个(可扩容为48个)
3#滤筒单次批处理能力:24个(可扩容为48个)
▲1.2 样品储存装置:旋转式圆柱形独立储存架，每个样品有独立储位:
▲1.3 滤膜上下间隔:≥3.0cm，保证24小时湿度完全平衡
2.样品兼容性
2.1.适应样品规格:47mm滤膜、90mm滤膜、低浓度采样头、3#滤筒
2.2.滤膜适用性:任意品牌、任意材质
3.天平设计
3.1 天平防震设计
▲3.1.1.基础防震等级要求:四级
3.1.2天平支撑:独立于系统操作平台，孤岛式设计免除外界震动干扰
3.1.3系统去耦功能:天平支撑配有底部50kg*配重稳固
3.2天平规格
▲3.2十万分之一半微量天平
1)量程(g):0~50g
2)可读性(mg):0.01
3)可重复性(mg):≤0.02
4)线性(mg):0.05
5)典型稳定时间(S):6s
3.3天平型号和品牌可定制化
4.静电消除
4.4.1消除方式:离子风机除静电方式，不使用放射性物质
4.2完全去静电时间:≤20秒
▲5.新风系统
5.1空气高效净化装置，舱内空气洁净度达到IS0 14644 CLEAN RO0M CLASS等级6级，舱室全方位采用H14高等级HEPA高效过滤网，更换方便
5.2气流控制≤0.2m/s
5.3自带空气高效过滤器压差计，便于提醒客户压差过大时更换空气过滤器。
6.性能扩展
6.1框架外观采用铝型材框架，型材无缝连接
6.2带用户软件，可实时显示舱室温湿度、天平称量值、RFID等相关数据，并自动记录稳定的天平称量值以及称量时的温湿度和大气压值等重要数据。
6.3预留软硬件接口，可升级为全自动称重系统
三、技术要求
1.工作舱环境平衡系统
1.1 设备配有两个手动操作口，恒温恒湿平衡及称量过程在密闭的洁净环境下完成，可以有效防止外界环境污染；
1.2温度控制范围:15°C-30°C，分辨率士0.1°C:
■1.3样品平衡及称量全程序温度变化范围≤土0.5°C;
1.4工作舱相对湿度控制范围:40%RH-60 %RH，分辨率土0.1%；
■1.5样品平衡及称量全程序湿度变化范围≤土5%RH
2.工作条件及整机要求
2.1稳定工作环境:15°C~28°C，30-60 %RH;
2.2整机重量:整机重量≤500kg
2.3 电源:220V，50Hz
2.4功耗:整机≤3000VA
四、实验认证/证书
1.天平防震等级实验认证证书
2.配备计量院标定过的砝码100mg/200mg证书
3.温湿度检定/校准证书
附件:
描述数量备注
恒温恒湿平衡系统一体式机柜1
十万分之一天平1
高效空气过滤装置1
高精度温湿度传感器1
高效去除静电装置1
RFID滤膜夹(47mm)80
滤膜塔47mm10层1
空调系统1
天平支撑配置单元1
仪器使用说明书1
工控机1
低浓度采样头样品塔3层1 
滤膜塔90mm6层1
RFID滤膜夹(48mm)蓝色滤膜夹24
RFID滤膜托(90mm)30
3号滤筒支架 24
砝码一组(100mg+200mg)1
测静电装置1
大气压传感器1
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	原子吸收光谱仪
	一、操作环境
　　电源：AC 230V +/-10%，50/60Hz；温度：15-35℃；相对湿度20%-80%。
二、技术性能要求
[bookmark: _Hlk39129469]1、整机系统
　　台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机或分体机，火焰及石墨炉都必须配置自动进样器，并列式设计或分体设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变,串联式一体机视为不满足要求。仪器以智能化为基础，由进样系统、原子化器（火焰和石墨炉）、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的原子吸收光谱仪。
2、光学系统
▲.2.1、光学系统：单光束和双光束兼备或采用卡尔蔡司光学系统，软件自动切换。
2.2、波长范围：180-900nm。
2.3、光谱带宽：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，6种模式。
2.4、波长设定：全自动检索，自动波长扫描。
2.5、波长准确度：≤±0.1nm；波长重复性：≤±0.05nm。
▲2.6、仪器光谱分辨能力：Mn279.5nm-279.8nm之间峰谷与279.5nm峰高之比≤15%。
3、光源和检测器
■3.1、灯座：8灯座（全自动切换）。
3.2、灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和高性能空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
3.3、检测器：广谱UV增强光电倍增管检测器或固态CCD检测器。
4、火焰分析系统
4.1、火焰耐HF酸进样系统，耐：≥50%(v/v)HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20%(v/v)HF，30%(w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。
■4.2、火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全，软件支持气体泄露测试或采用多级硬件+软件联锁保护；先自检、后通气、再点火；任一条件不满足则禁止点火/立即熄火，具有全程实时监控，故障立即切断，声光报警和软件提示功能。
4.3、燃烧器系统：燃烧头角度可调节，预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。
4.4、背景校正方式：采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。
4.5、灵敏度：5ppm Cu吸光度≥1.0A。检出限：＜0.003ppm。 
4.6、稳定性：5ppm Cu重复7次，RSD%≤0.35%。 
■4.7、火焰方法测量：766.49nm：10ppm，20ppm，30ppm，40ppm，50ppm的钾（K）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.9999。
4.8、30分钟动态基线稳定性：Cu（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0030Abs，Ni（0.2nm狭缝，预热小于30分钟）±0.0050Abs。 
5、石墨炉分析系统
5.1、石墨管：采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥90ul。
5.2、加热方式：纵向加热或横向加热。
5.3、石墨炉工作温度：室温－3000℃。
5.4、温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
▲5.5、背景校正方式：具有塞曼背景校正或氘灯背景校正任意一种校正功能。
■5.6、电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体。
▲5.7、具有石墨炉彩色摄像系统，可观察样品在石墨管内干燥、灰化等过程，便于调整自动进样器的位置。
■5.8、石墨炉配备加氧装置。
5.9、灵敏度：2ppb Cd进样20微升，吸光度≥0.2A。检出限：＜0.02ppb。
5.10、稳定性：2ppb Cd重复7次，RSD%≤2%。
▲5.11、石墨炉方法测量：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅（Pb）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
[bookmark: OLE_LINK1]5.12、石墨炉方法测量：10ppb，20ppb，30ppb，40ppb，50ppb高温元素铝（Al）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
5.13、石墨炉方法测量：4ppb，8ppb，12ppb，16ppb，20ppb高温元素钡（Ba）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。
6、火焰/石墨炉一体化自动进样器
[bookmark: _Hlk67322436]■6.1、样品位数：≥60个，带取样嘴清洗池。
6.2、进样量：1-99微升或2-45 微升连续可调，最小增量1µl。
6.3、石墨炉分析可自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制。
6.4、火焰/石墨炉自动进样器切换无需任何工具。
7、操作控制软件
7.1、校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。
7.2、软件具有一键视频教学功能。
7.3、仪器诊断软件和网络通讯。
7.4、每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。
7.5、石墨炉分析时默认峰面积分读数。
三、配置和附件要求
1、原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和石墨炉原子化器）1套
2、仪器控制软件 1套
3、自动进样器（样品位不少于60位）　1套
4、样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全监测摄像装置　1套 
5、能量自动平衡氘灯专用控制系统或塞曼装置　1套
6、石墨炉加热直流电源　1套
7、带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置　1套
8、空气、乙炔气、氩气专用连接管路　各1套
9、标准附件箱（包括燃烧头刮刀、台灯等）　1套
10、空气压缩机和空气过滤器　1套
11、循环冷却水系统　1套
12、石墨炉加氧除碳炉内消解装置　1套
13、原厂空心阴极灯Cu、Pb、Cd、Fe、Zn、Ni、Mn、Cr各1只
14、一体化带平台涂层石墨管20只
15、石墨炉自动进样器样品杯　500个
16、火焰自动进样器样品管　600个
17、控制工作站（配置优于CPU： 4核3.2GHZ；内存：32G；硬盘：500GB；专用显示器≥24寸）　1台
18、A4激光打印机 1台
19、高纯氩气钢瓶（含气、减压阀） 1套
20、乙炔气钢瓶（含气、减压阀） 1套
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	紫外可见分光光度计
	光学系统：双光束
光谱带宽：1.8nm
波长范围：190 ~ 900 nm
波长准确度：±0.3 nm
波长重复性：≤0.2 nm
波长显示：0.1 nm
波长移动速度：5000 nm/min
扫描速度：100 ~ 4500 nm/min
光度范围：-3 ~ 3 A，0 ~ 400 %T
光度准确度：±0.3 %T 
光度重复性：≤0.15 %T 
噪声： ≤0.0008 A @ 2 A，500 nm
漂移：	≤0.0005A/h	
基线平直度：±0.001 A	
■杂散光≤0.05 %	
测量模式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，自定义方法测量				
接收器	硅光电池				
测量：内置7种测量方法（260/280，260/230，Lowery法，UV法，BCA法，CBB法，Biuret），
▲仪器自带性能验证：波长精度，波长重复性验证，光度精度，光度重复性验证、杂散光验证，分辨率验证等功能。				
内置电脑或微处理机（2GB内存/64GB SSD存储器或工业嵌入式系统，彩色液晶触摸屏或按键，彩色液晶屏像素不低于1280×800）；
样品室适配5~100mm的样品池架及配10、20、30、40、50mm比色皿各4只，配10mm石英比色皿2只。；
开机自校准系统和预热；
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	多功能声级计
	1、执行标准：GB/T 3785-2010 1级；GB/T 3241-2010 1级
2、测量范围：20dB（A）-143dB（A）
3、时间计权：并行F、S、I ，频率计权：并行A、C、Z
4、显示器：不小于4.3英寸电容触摸屏，并提供实物彩色照片
5、主要功能：总值积分、统计分析、24小时自动监测、数据采集测量功能，
6、测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A、C、Z计权；y为F、S、I计权；N为5，10，50，90，95累积声级）
7、数据存贮：不小于16G内部存储，最大支持64G TF卡，并带录音功能，可以采集自然声源。
8、通信接口：4G、WIFI、蓝牙、串口、USB、网口等，可以将数据传输到网上与在线设备实时对比数据
■9、电池：不低于10000mAH，正常模式续航8小时以上，24小时测量模式下至少续航1天以上。
▲11、高标准防水，防护等级不低于IP65，提供法定第三方检测机构出具的带CMA 及CNAS标志的检测或检验报告复印件
▲12、内置自动定位、授时功能，防篡改功能。
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	声校准器
	1 符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 
2 声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5 Pa为参考）
3 声压级误差：±0.25 dB
4 频率：1000.0 Hz±0.5 %
5 谐波失真：≤1.5 %
6 总失真：≤2.5 %
7 使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V
8 电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时
9 稳定时间：小于15s
10 使用环境：温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃
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	高压灭菌锅
	1、实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机。
▲2、安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免误操作或使用不当而产生的不安全因素。
3、锅盖启闭装置：采用移动式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧。
4、预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌。
5、灭菌结束自动排汽。
6、记忆储存系统：可储存上次灭菌程序，便于二次操作。
7、操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示。
▲8、安全装置：锁盖联动装置、电动式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。
■9、配置：使用容积:29L，自动控制循环灭菌程序。
10、时间设定范围1-999min，额定工作压力0.142Mpa，
11、工作温度50-126℃ ,设计温度129℃。
12、电加热方式，自胀式密封圈。
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	实验室专用冰箱
	实验室专用1台，标配。
1.技术参数
1.1有效容积：箱内有效容积≥300L；
▲1.2温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，控温精度显示精度均为0.1℃；
1.3温度均匀性：温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
1.4具备多重故障报警和门锁
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	瓶口分液器
	1.配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量

	主机
	瓶口分液器
	含：（0.5-5）ml；（5-50）ml；（10-100）ml各一台
	1套

	配件
	进液管
	/
	2根/台


2.技术指标
2.1能够量取盐酸、浓硫酸、硝酸或正己烷、三氯甲烷等强腐蚀性、挥发性试剂（根据用户需求选配）。
2.2具有极强的化学耐受性；
2.3可高温消毒灭菌；
2.4采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；
2.5最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；
2.6配备两根进液管，适配不同高度的瓶子；
2.7带有回流阀，可轻松回收多余试剂。
3.技术参数:
A= 准确度 CV=偏差系数
	量程范围ml
	刻度
ml
	A≤±
	CV≤

	
	
	％
	μl
	％
	μl

	0.5-5
	0.1
	0.5
	25
	0.2
	10

	5.0-50
	1.0
	0.5
	250
	0.2
	100

	10-100
	2.0
	0.5
	500
	0.2
	200




	24
	氟化物离子计
	1.主机配置及配件
（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）
	
	名称
	说明
	数量（台/套）

	主机
	氟化物离子计
	含便携式户外箱
	1

	配件
	电源线
	/
	1

	
	搅拌器
	/
	1台

	
	氟离子电极
	/
	1支

	
	参比电极
	/
	1支

	
	温度电极
	/
	1支

	
	多功能电极架
	/
	1套

	
	电源适配器DC 9V(内正外负)
	/
	1个

	
	通用USB连接线
	/
	1根

	
	防尘罩(按键款)
	/
	1只


2.设备功能及要求
用于地表水、地下水及工业废水（如化工、电镀、电子半导体、冶金等行业）的氟污染评估和排放监控，可以测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值。
3.技术参数
3.1.采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰
▲3.2.三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV
3.3.温度单位可选：℃ 和 °F。
3.4.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
3.5.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
3.6.支持IP54防护等级
3.7.标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩。
3.8.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
3.9.支持自动/手动温度补偿
3.10.支持1-5点pH电极标定
3.11.自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组
3.12.内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建
3.13.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
3.14.测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
3.15.支持数据存储（≥500套）、查阅、删除、传输和打印
3.17.直接打印测量结果，打印格式可选
3.18.具有USB等接口，能实现数据传输

▲4.分析项目指标
4.1.测量参数电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值
4.2.mV：
范围：(-2000.00～2000.00)mV
最小分辨率： 0.01 mV
电子单元示值误差： ±0.03%或±0.1 mV
4.3.pH：
范围：(-2.000～20.000)pH
最小分辨率： 0.001 pH
电子单元示值误差： ±0.002pH
4.4.pX：
范围：(-2.000～20.000)pX
最小分辨率： 0.001 pX
电子单元示值误差： ±0.002 pX
4.5.离子浓度：
范围： (0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L
精度：±0.002pX
最小分辨率： 4位有效数字
电子单元示值误差： ±0.3%
4.6.温度：
范围： (-10.0～135.0)℃/(14-275)℉
最小分辨率： 0.1 ℃/0.1℉
电子单元示值误差： ±0.1 ℃/±0.18℉
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	电热鼓风干燥箱
	■1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
3、旋转式两级锁紧结构，保证门与封条贴合度更高，达到良好的密封性；
■4、彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能；
5、具有倒计时预约功能；
6、预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
7、采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
8、风机不少于6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；
9、控温范围：室温+5～250℃
10、分辨率：0.1℃
▲波动度：±1℃(105℃)
▲均匀度：±2%
升温速率：室温升至 200℃约 30～45min
定时范围：0～9999min/h；预约范围：0～9999min
编程控制：10段100周期
▲容积：≥140L
载物搁架：不少于3块
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	实验室台式离心机
	1、高清液晶触控屏或数码显示屏。
■2、采用三轴陀螺仪或高敏加速度或高精度振动传感器检测,不平衡时会报警停机。
3、具有门盖，超速，超温，过流，过压等多重保护功能。
4、所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
▲5、最高转速;≥5000 r/min
6、最大离心力:≥4390×g
7、最大容量：≥800ml
8、转速精度：±10r/min
9、配置 ：标准配置所需要的水平转子等、玻璃管或者塑料管适配器等，离心管≥50支。
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	环境空气综合采样器
	主要功能：
1.可同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物，采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；
2.采用引风式环境温度检测模块；
3.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积；
4.采样泵耐腐蚀，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能；
5.高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸；
6.优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵
7.宽温高亮显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互
8.大气采样A/B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制，可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式
9.大气压可输入和测量，适于低压环境使用，保温箱排水流道设计，可快速排出箱内液体，茶色保温箱盖设计，对采样进行
二级避光
10.内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据
11.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序
▲12.内置自动定位、授时功能、防篡改功能；
二、主要技术指标
1.颗粒物采样流量 参数范围包含(10～120)L/min  分辨率0.1L/min  最大容许误差≤±2.0%
2.颗粒物采样时间 参数范围1min～99h59min  分辨率1s      最大容许误差±0.1%
3.带载能力，参数范围100L/min流量时，负载能力＞9kPa
4.大气采样流量，四路恒温参数范围(0.1～1.0)L/min  分辨率0.01L/min最大容许误差±2.0%
5.大气采样时间，参数范围1min～99h59min，分辨率1s ，最大容许误差±0.1%
6.环境大气压，参数范围(60～130)kPa，分辨率0.01kPa，最大容许误差±0.5kPa
7.主机功耗 ≤120W；
■8.内置锂电池供电，满负载运行不少于5小时。
三、配置清单：
环境空气综合采样器主机一台，TSP/PM10/PM2.5采样头一套，氟化物采样头一套，干燥筒，三角支架一个。10ml多孔玻板U形瓶10个，50ml直冲式多孔玻板瓶2个，配套滤膜2盒（100张/盒）
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	便携式多参数水质分析仪（水温、ph、电导率、溶解氧、浊度）
	▲1.设备包含水质多参数测量模块和浊度测量模块（每个模块内置自动定位、授时功能、防篡改功能）。
2.多参数模块：
2.1温度单位可选：℃ 和 °F；
2.2支持IP65防护等级；
2.3标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液；
2.4内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元；
2.5检测项目：pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分、溶解氧、溶解氧饱和度、温度。
2.6支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、统计、分析、传输；
2.7具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统。 
3.pH/离子测量功能：
3.1自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6组缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组；
3.2支持(1~8)点pH电极或离子电极标定，1点ORP电极标定；
3.3内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建；
3.4μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb 多种离子浓度单位快速切换；
3.5测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量；
4.电导率测量功能：
4.1在量程范围内，具有自动温度补偿、自动量程切换等功能；
4.2自动识别GB和国际标准电导率溶液，支持1-5点电导电极标定；
4.3支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式；
4.4支持自动频率切换，配套电极可覆盖0.055μS/cm至满量程的测量。
5.溶解氧测量功能：
5.1支持自动温度补偿、自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)；
5.2支持零氧标定和满度标定；
5.3支持手动盐度补偿功能。
6.浊度测量模块
6.1红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准；
6.2采用散射和散射-透射光测量原理；
6.3IP65防护等级；
6.4标配浊度瓶，便携式防护箱；
6.5标配长效浊度校准套装 20/200/500/1000/2000NTU；
6.6支持数据存储(2000组)、查阅、删除、传输和打印；
6.7符合HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法；
6.8光源：860nm LED；
6.9测量范围：0-2000 NTU；
6.10分辨率：0.01/0.1/1 NTU；
6.11示值误差：±6%；
6.12重复性：≤0.5％；
6.13稳定性：±0.5%FS/30min；
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	万分之一分析天平
	1.单台（套）主要配置
主机：万分之一电子分析天平，标准配置，含主机、外部校准砝码、电源 1台
2.技术参数
2.1 配有LED触摸屏。
2.2自动检测并通知校准结果是否超出正常范围。
2.3使用单体模块传感器，具备自测试功能（开机自检、水平调平等）。
2.4不锈钢称量盘，配置滑行玻璃防风罩，防风玻璃罩可完全拆卸便于清洁，并镀有特殊涂层，能有效减小样品带静电引起的称量误差。
▲2.5量程：220g，可读性：0.1mg，典型重复性：≤±0.08mg（负载为5%时），≤±0.1mg（满量程时），线性典型值：≤±0.06mg。
2.6稳定时间：≤1.5s。
2.7灵敏度漂移（10℃～30℃）：优于（含）±1.5ppm/℃。
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	智能高精度综合校准仪
	1.执行标准；
HJ/T368-2007  标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法
JJG 640—2016 差压式流量计检定规程
2.主要性能：
▲2.1可完成多路量程流量测量，多路流量可同时运行，同步进行校准。
2.2具有流量计处计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算。
2.3具有环境温度和大气压测量功能。
2.4具有常用PT100烟温标定和验证功能（包括0℃—400℃），具有干湿球标定功能。
2.5可对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量行校准。
2.6配有高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作。
2.7具备数据存储、查询、打印和导出功能。
2.8支持无线蓝牙打印。
2.9 有USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。
2.10 触摸屏设计。
2.11仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理
3.技术参数：
3.1流量范围：10mL/min～230L/min；
■3.2分辨率：微小流量及小流量分辨率：0.1mL/min、中流量分辨率：0.1L/min。
■3.3准确度：不超过±1%；重复性：不超过0.5%
3.4微压：(-5000～5000)Pa，分辨率：0.1Pa，准确度：不超过±1%FS
3.5表压：(-60～60)kPa，分辨率：0.001kPa，准确度：不超过±0.5%FS
3.6电池工作时间：不小于8h。
3.7主机重量：不大于2.5kg。
4.仪器配置：
 主机1套、主机箱1个、转接嘴1个、充电器1套、阻力模块1个。
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	智能双路烟气采样仪
	一．主要性能
1、内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电，低电量时自动报警
▲2、具有自动定位、授时、防篡改功能
3、可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制。
▲4、可以测量烟气温度、流速等参数，计算烟气流量、排放量；
5 、 实时监测采样流量，自动控制采样流量在设定的流量点，自动补偿因温度波动和阻力变化引起的流量变化；
6、自动累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积
7、断电保护功能，采样过程中实时保存运行数据，来电自动恢复采样
二、技术指标
采样流量：(0.2～1.5)L/min ，分辨率≤0.01L/min，最大允许误差优于（含）±2.0%；
计前压力：(-30～10)kPa，分辨率≤0.01kPa，最大允许误差优于（含）±2.0%；
采样时间：1min～23h59min，分辨率≤1s，最大允许误差优于（含）±0.1%；
采样体积：(0～9999.99)L，分辨率≤0.01L；
主机功耗：≤15W；
烟气温度：（0～500）℃     分辨率≤1℃
烟气静压：（-30～+30）kPa 分辨率≤0.01kPa
烟气动压：（0～2000）Pa 分辨率≤1Pa
配置 
主机    吸收瓶挂架   三脚支架   电源输出线   干燥筒 。




注：1.本章采购需求及技术参数要求中如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标单位可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品，同时填写技术参数响应偏离表。

三、商务部分
（一）包装、运输
[bookmark: _Hlk80037347]1.供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。
2.供应商负责将货物材料送到安装地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（二）供货安装调试要求
1.供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。
2.供应商必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。
3.安装设备主机时，若零地电压未达设备安装要求，需供应商解决。
（三）验收
1.货物为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依规安全合法使用。
2.软件升级：产品使用年限内免费为买方提供设备所配软件升级。
3.交付验收标准
依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源为官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。④由仪器制造商授权的技术人员现场安装调试合格后，采购人使用方可签字验收。
4.技术资料
交货时，中标供应商应同时交付仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。
（四）培训
1.供应商须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
2.所有的培训费用由成交供应商负责，均计入投标报价中。
[bookmark: _Toc499039833][bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc488324326]（五）质量保证及售后服务
★1.设备质保期：整机质保期≥2年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材（提供承诺书）。
2.质量保证期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。
3.售后服务要求
3.1维修响应时间：维修响应时间≤2小时，24小时内排除故障，每年不少于4次技术支持。
3.2仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。
3.3供应商承担产品的运输、安装、培训的费用。
（六）针对本项目特别约定
1、项目中设备涉及到连接实验室管理系统的，供应商有义务协助采购人完成连接。并所提供的设备具备防篡改功能。
2、项目中但凡涉及需要检定仪器需由中标供货商委托检定，检定费用由中标供应商承担；
3、招标文件中标注“▲”与“■”的内容为本项目评分项，供应商须依据其投标设备的实际性能如实填写，并按照评分办法的规定提供相应证明材料。
4、未标注“▲”和“■”的内容不纳入本项目评分范围，供应商可根据自身投标设备性能，如实填写“技术参数响应偏离表”（逐条响应）；若未填写或未如实填写，后期交货将按照招标文件要求的参数进行验收，由此导致合同无法签订或验收不合格的责任由中标供应商自行承担。
4、凡涉及设备配套耗材及备件数量、合理配件需求、配套数据处理系统、工作站及打印设备需求的，中标供应商必须按照招标文件规定的性能和数量进行交货。
★5、供应商须承诺在中标后提供由生产厂家出具的售后服务质量承诺书（提供承诺书）。
[bookmark: _Toc32373]
[bookmark: _Toc5402]第五章 评标方法（综合评分法）
[bookmark: _Toc389296549][bookmark: _Toc3541][bookmark: _Toc451172722][bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc11759]评标方法前附表
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	一
	资格审查
	投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求。
	审查投标文件中的声明/承诺函

	
	
	投标人在中国境内注册登记具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件；投标人为自然人的提供身份证明（适用于自然人参加投标情形）。
	审查投标文件中的证明材料的复印件或扫描件

	
	
	投标文件递交截止时间前投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。
	由采购人或采购代理机构在评标前进行查询，查询记录为网站查询结果的网页截图或网页打印稿。

	
	由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查，上述评审标准，投标人须全部满足，否则为不合格的投标人，不得进入符合性评审和投标报价评审。

	二
	符合性审查
	（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额且采购人不能承担的；
（3）投标文件的签署不符合第二章投标人须知前附表第22项规定；
（4）法人身份证明书、授权委托书不符合招标文件要求；
（5）投标文件未按照招标文件要求编制的或投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。
（8）不满足招标文件标注“★”号条款的实质性要求。

	
	上符合性评审内容评审对应为“是”或“否”；评审结论对应为“不通过”或“通过”。若有一项评审内容为“是”则评审结果为“不通过”。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	三
	分值构成
（满分100分）
	本项目采用综合评分法。评标总分值由投标报价部分、技术和商务部分组成，总分值100分。
投标报价部分F1：满分30分
技术和商务部分F2：满分70分
投标人的评标总得分＝F1＋F2

	条款号
	评分因素
	评分标准

	F1
	投标报价部分评分标准
（满分30分）
	投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（指通过符合性评审的报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
注：①评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；
②因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的评审价格计算评标基准价和投标报价得分。若投标人符合本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第29条中（1）、（2）、（3）相关规定的，其投标报价给以10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=投标报价*90% 
③政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
④计算结果保留小数点后 2位。 

	F2
	技术和商务评分标准
（70分）
	技术参数的响应程度评审
（满分40分）

	    根据投标人提供的《技术参数响应偏离表》和技术支持资料，对照招标文件的技术参数进行评审。所投产品指标满足或优于招标文件技术参数的得满分40分。
（1）重要技术参数（标注“▲”参数）评审（满分26.4分）
第四章“采购需求及技术参数要求”，标注“▲”号的为重要技术参数，共计66条，1条标注“▲”参数为0.4分，每出现1条标注“▲”的重要技术参数不满足招标文件要求的扣0.4分；扣完为止。
（2）一般技术参数（标注“■”参数）评审（满分13.6分）
第四章“采购需求及技术参数要求”，标注“■”号的为一般技术参数，共计68条，1条标注“■”参数为0.2分，每出现1条标注“■”的重要技术参数不满足招标文件要求的扣0.2分；扣完为止。
注：①每一条评审技术参数（标注“▲”参数及标注“■”参数）要求须提供相关证明材料（第四章“采购需求及技术参数要求”中有要求的按要求提供，无要求的自行提供），未提供证明材料的，视为参数负偏离。证明材料应制作索引目录并框图标识，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。
②证明材料可以为产品说明书或技术白皮书或检测报告或印刷宣传彩页或设备铭牌等。证明材料应当字迹清晰可见，否则造成的不利后果由投标人自行承担责任。
③未标注“▲”和“■”的内容不纳入本项目评分范围。

	
	
	项目供货方案
（满分15分）
	根据投标人提供的（1）供货能力及供货渠道；（2）进度安排(包括运输、安装、调试及验收等各项工作)；（3）产品质量保证措施及保障承诺；（4）供货保证措施及惩处措施；（5）相对应的惩处措施等进行综合评审： 
①供货方案阐述完整全面、完善具体、合理可行，针对性强，具有可实施性及针对性的得满分25分；
②以上“（1）、（2）、（3）、（4）、（5）”五项内容每缺少一项内容扣3分。
③以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣1分；以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。
注：②③条款不重复扣分，扣完为止。

	
	
	售后服务方案
（满分11分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：
（1）质保期内售后服务方案（包括：维修政策承诺情况、维修服务响应时限、巡检维护周期、巡检计划内容、问题诊断及故障排除、售后服务技术人员的配备情况、培训方案（提供音视频频资料或纸质培训资料）；（2）质保期外售后服务方案（包括：维修政策承诺情况、维修服务响应时限、巡检维护周期、巡检计划内容、问题诊断及故障排除、售后服务技术人员的配备情况）；（3）相对应的惩处措施。
①售后服务方案及承诺完整、表述清晰、有针对性、完全贴合项目需求的得满分11分；
②以上“（1）、（2）、（3）”三项内容中缺少“（1）、（2）”任意一项扣4分，缺少“（3）”扣3分。
③以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣1分，以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。
注：②③条款不重复扣分，扣完为止。

	
	
	投标人业绩
（满分3分）
	投标人或者设备生产厂家每提供一份近年类似项目业绩证明材料的得1.5分，满分3分。
备注：
①近年指2023年1月1日至投标截止时间前（以中标通知书时间或合同签订时间为准）。
②类似业绩指含有本标段任意产品的供货业绩，金额不限；
③业绩证明材料可为中标（成交）通知书或合同（合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）原件扫描件。
④无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不得分。

	
	
	节能产品
（满分0.5分）
	投标产品中任意一个产品具有节能产品认证的得0.5分，未提供的不得分。
备注：投标产品属于优先采购范围内的节能产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖电子签章）。

	
	
	环境标志产品（满分0.5分）
	投标产品中任意一个产品具有环境标志产品认证的得0.5分，未提供的不得分。
备注：投标产品属于优先采购范围内的环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖电子签章）。





评标方法及标准
1.评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
若提供相同品牌产品（核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法中华人民共和国财政部令第87号》 第三十一条规定执行：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Toc321836409]2.评审标准
2.1资格评审标准：见评标方法前附表；
2.2符合性评审标准：见评标方法前附表；
[bookmark: _Toc321836408]2.3 分值构成与评分标准
2.3.1 分值构成
（1）投标报价部分：见评标方法前附表；
（2）技术和商务部分：见评标方法前附表；
2.3.2评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（1）投标报价部分评分标准：见评标方法前附表；
（2）技术和商务部分评分标准：见评标方法前附表；
[bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc589][bookmark: _Toc31737][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc321836411]3. 评标程序
[bookmark: _Toc18079][bookmark: _Toc23515][bookmark: _Toc25415][bookmark: _Toc321836410][bookmark: _Toc21781]3.1 资格评审
3.1.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见评标方法前附表），并向评标委员会提交资格审查报告。
[bookmark: _Toc5924][bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc15218][bookmark: _Toc9016]3.2 符合性评审
[bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc2239][bookmark: _Toc26590][bookmark: _Toc26852]3.2.1 评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性审查（符合性审查条件详见评标方法前附表）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
3.2.2投标文件计算错误的修正
3.2.2.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效标处理。
[bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc3241][bookmark: _Toc31452]3.3详细评审
3.3.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.3.2除投标报价得分外，其余部分得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位）。
3.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc321836412][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc28017][bookmark: _Toc29699]3.4 投标文件的澄清 
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
3.4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc30582][bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc10112][bookmark: _Toc7677][bookmark: _Toc23997]3.5评标结果
3.5.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。评标委员会的评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
3.5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.5.3特殊情形处理
（一）公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
（二）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（三）评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
（四）投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
（五）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc4861][bookmark: _Toc25104][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc3289]
第六章  投标文件格式

玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目






投 标 文 件
项目编号：                        







投标人名称:                           （电子签章）
法定代表人或其委托代理人:           （电子签章或电子签名）
日期:        年       月     日
[bookmark: _Toc18314][bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc28608][bookmark: _Toc16937]
一、投 标 函

                  （采购人名称）：
我方全面研究了“玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目”的招标文件（项目编号：       ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权　　 （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，我方愿按“投标报价一览表”所报的投标价格承担招标文件中所规定的投标人的全部责任和义务。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按采购人要求完成项目内容。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币　　　  元（大写：　　　　　  ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：
（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；
（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；
（3）在投标过程中有违规违纪行为；
（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。
4、我方严格按照招标文件的要求提交投标文件。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
7、投标有效期：                    。
......
投标人名称:                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人:                   （电子签章或电子签名）        
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　 
联系电话（手机号）：　　　　　　　　　　 
座机：　　　　　　　　　　　　　 
日    期：         年        月         日
[bookmark: _Toc27908][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc21908][bookmark: _Toc29426][bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc15973][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc30762]

二、法定代表人身份证明书


单位名称：                               
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：          年         月      日 
经营期限：                              
姓名：       性别：      年龄：       职务：       
系        （投标人的单位名称）的法定代表人。
        特此证明。


                      投标人名称：                     （电子签章）
                        日期：            年         月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面
	

附身份证复印件正面
	

附身份证复印件背面


[bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc11455][bookmark: _Toc2956][bookmark: _Toc16570][bookmark: _Toc28784][bookmark: _Toc15027][bookmark: _Toc8354]
三、法定代表人授权委托书
 
本人  （法定代表人姓名）    系      （投标人名称）        的法定代表人，现委托    （姓名、职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目（项目编号：          ）” 的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   。
代理人无转委托权。
 
                            投标人名称：                （电子签章）
                            法定代表人：          （电子签章或电子签名）
身份证号码：                       
                                委托代理人：                       
                                身份证号码：                       
                                联系电话(手机)：                   
                                座机：                             

日期：       年      月      日

 附：代理人身份证复印件正、反面
	

附身份证复印件正面
	

附身份证复印件背面


[bookmark: _Toc28810][bookmark: _Toc8967][bookmark: _Toc29093][bookmark: _Toc1685][bookmark: _Toc32386]
[bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc32546][bookmark: _Toc18592][bookmark: _Toc2211]四、投标保证金缴纳凭证
[bookmark: _Toc13266][bookmark: _Toc13221]                        
（一）投标保证金银行转账凭证或银行保函或保险单或其他凭证（如支票、汇票、本票等非现金形式提交的凭证）；
（附扫描件或复印件）

（2） 基本存款账户信息或开户许可证
（附扫描件或复印件）

[bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc29370][bookmark: _Toc688][bookmark: _Toc15146]
五、投标报价一览表
项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
项目编号：                       
	项目
	内容

	投标总报价
	大写：人民币               

	
	小写：                      元

	交货期
	签订合同后      日历天内完成安装、调试、验收合格并交付使用。

	交货地点
	玉溪市生态环境局(采购人指定地点)。

	其它
	

	备注
	



注：投标报价币种：按人民币报价。

投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
日期：　    年　    月　    日
[bookmark: _Toc30702][bookmark: _Toc22875][bookmark: _Toc10809][bookmark: _Toc19158]
六、分项报价明细表
项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
项目编号：                       
	序号
	设备（产品）名称
	厂家
	品牌
	型号
	数量
	计量单位
	投标单价（元）
	投标合价
（元）
	厂家所属情形
	产品国别
	备注

	1
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	


表格可扩展。
注：①表格中“厂家所属情形”指投标人所投产品的厂家属于何种类型的企业（填写大型企业或中型企业或小型企业或微型企业）；若投标人符合招标文件中第二章《投标人须知前附表》第29条中相关规定的，则投标人须按其规定提供声明函。 
②投标人对每包件内所有采购内容进行整体投标并作出完整唯一的投标报价，不得出现缺项、漏项或无报价情况，每一项设备的投标报价单价和合价均不得超过采购预算单价和合价，否则按无效标书处理。
③此表中“合计（元）”的金额应与“一、投标（唱标）报价一览表”中的投标总报价一致。
 
投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
日期：　    年　    月　    日
[bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc18599][bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc5059]
七、响应偏离表
（一）商务部分响应偏离表

项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
项目编号：                       
□A、我公司已详细阅读招标文件中商务部分的各项内容，所有内容均无偏差，中标后我公司将严格遵照执行。
□B、我公司已详细阅读招标文件中商务部分的各项内容，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
投标文件商务部分偏差的条款
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
日期：　    年　    月　    日

表格填写说明：
1.投标人应根据实际情况响应，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字或盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字或盖章。
2.表格中“招标文件章节及条款号”在填写时应注明该条款在招标文件的章节及条款号。
3.表格中“投标文件章节及条款号”请投标人根据实际响应情况如实、完整、准确地填写。
4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。


[bookmark: _Toc24762][bookmark: _Toc13531]（二）技术参数响应偏离表
项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
项目编号：                       　　　
	序号
	设备（产品）名称
	招标文件技术参数要求
	投标文件技术参数响应内容
	偏离
	说明
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：（1）请投标人根据自身实际投标情况如实、完整、准确地填写，不得虚假响应。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。
（2）凡投标人产品内容与招标文件要求有区别的均按“正偏离”、“负偏离”填写，并在“投标文件技术参数响应内容”一列中写明详细的技术参数。凡与“采购需求及技术参数要求”中的技术参数要求有区别的，须在“说明”栏中逐条写明拟提供产品的技术参数，并说明偏离情况。 
（3）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。
（4）投标人应将支持该项技术参数响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中，如未标注导致的一切后果由投标人自行承担。
（5）招标文件中标注“▲”与“■”的内容为本项目评分项，供应商须依据其投标设备的实际性能如实填写，并按照评分办法的规定提供相应证明材料。
（6）未标注“▲”和“■”的内容不纳入本项目评分范围，供应商可根据自身投标设备性能，如实填写“技术参数响应偏离表”（逐条响应）；若未填写或未如实填写，后期交货将按照招标文件要求的参数进行验收，由此导致合同无法签订或验收不合格的责任由中标供应商自行承担。
投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
日期：　    年　    月　    日


[bookmark: _Toc18453]

[bookmark: _Toc21747][bookmark: _Toc4885][bookmark: _Toc15063]八、技术和商务部分
投标人根据招标文件及评标方法进行编制，包含但不限于以下内容（无固定格式，由投标人自行编制）：
1、技术要求响应程度；
（投标人根据自身情况据实填写《技术参数响应偏离表》，根据自身情况提供技术支持资料等）

2、项目供货方案；
（投标人自拟格式）


3、售后服务方案；
（投标人自拟格式）

4、类似业绩；
（格式参考表一：《类似业绩一览表》，表格外的内容投标人自拟格式）



5、投标人认为有必要提供的其他资料。

表一：
类似业绩一览表
项目名称：玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目
项目编号：                       　

	序号
	业主（采购方）名称
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	联系人及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


附：合同扫描件或复印件。所提供的合同需包含合同首页、合同标的内容页、签字盖章页。其中合同首页与合同标的内容页同属一页的，只需提供一页即可。



 投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
 日期：　    年　    月　    日

[bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc32285][bookmark: _Toc1682]
九、其它资料

（一）履约承诺书
我单位承诺：
（1）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权利，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。
（2）我单位在开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
（3）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动地与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
（4）除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
 日期：　    年　    月　    日


（二）所投产品必须是符合国家有关规范和环保要求的正规合格产品，质量达到国家有关标准，保证供货产品知识产权合法且厂家经销权合法。投标人保证向招标人供应交易标的物，不存在侵犯第三方知识产权权利情形，包括不得侵犯他人商标权、专利权及著作权（版权）以及我国法律规定的其他知识产权权利及关邻权利，第三方包括权利人及授权许可人。
    

（投标人自拟格式进行承诺）





（三）不围标串标承诺书
本公司在此郑重承诺，我们坚守诚信经营的原则，坚决反对并严格禁止任何形式的围标、串标行为。我们认识到这些不正当竞争行为不仅违反了市场公平竞争的基本原则，也损害了整个行业的健康发展和企业的长远利益。
在参与任何项目的招标、投标过程中，我们将自觉遵守国家相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保证所有投标活动的透明性与合法性。我们承诺不会通过任何不正当手段影响或操纵招投标过程，包括但不限于与其他投标者协商报价、分配中标机会等行为。
此外，我们将加强内部管理，提升员工的法律意识和职业道德水平，确保每一位员工都能理解并执行公司的诚信经营政策。对于任何违反此承诺的行为，我们将采取零容忍的态度，一经发现，将严肃处理，绝不姑息。
最后，我们再次重申我们的承诺：坚决不参与任何围标、串标行为，致力于成为行业内诚信、守法的典范。

投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
 日期：　    年　    月　    日

（四）落实的政府采购政策的相关资料。
注：投标人根据自身情况提供，如不属于本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第28条中（1）、（2）、（3）相关规定的情形，可不用提供。
例如格式：
（1）中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （采购人名称）  的   （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属于   （招标文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）  ；
2.（标的名称）  ，属于   （招标文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）  ； 
……
以上企业，不属于大企业的分支构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②上述“企业名称（盖章）”指投标人。
③如不是中小微企业，则无需提供或填写。

说明：本项目适用于工业中的（制造业）划分标准：“（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业”



（2）监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（注：不属于的无需提供）




（3） 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）单位的     （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日  期：
（注：不属于的无需提供）



（五）关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: OLE_LINK3]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）      ，生产厂为（厂名）      ，厂址为（生产厂址）      。
（产品名称1）      的中国境内生产的组件成本占比≥       （规定比例）。
（产品名称1）      的（关键组件）在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK67]（产品名称1）      的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2）      ，生产厂为（厂名）      ，厂址为（生产厂址）      。
（产品名称2）      的中国境内生产的组件成本占比≥       （规定比例）。
（产品名称2）      的（关键组件）在中国境内生产。
（产品名称2）      的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年    月    日	
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



关于《关于符合本国产品标准的声明函》的说明：
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单地上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（3）在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（4）当采购项目中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。
（5）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。




（六）关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。




公司（单位）名称（盖章）：　            
日期：　     年　  月　  日

（七）投标人认为需要提供的其它资料。
[bookmark: _Toc25635][bookmark: _Toc1565][bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc14315]
十、资格审查资料
[bookmark: _Toc17868][bookmark: _Toc18533][bookmark: _Toc29005][bookmark: _Toc16142]（一）投标人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	电子邮箱
	
	座机
	

	成立时间
	
	注册资本金
	

	法定代表人
	
	联系电话（手机）
	
	座机
	

	授权代理人
	
	联系电话（手机）
	
	座机
	

	基本存款账户信息
	开户银行：
银行账号：

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	



[bookmark: _Toc9513] 投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
 日期：　    年　    月　    日

（二）投标人资格声明/承诺函
致：   （采购人名称、采购代理机构名称）   
我公司（企业）已阅读“玉溪市2026年生态环境监测能力提升项目”（项目编号：              ）的招标文件，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
   一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
2、 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
三、本公司（企业）声明/承诺函上述所列内容如有虚假或与事实不符的，一经查实，我方将承担完全法律责任，且采购人有权取消我方的投标或中标资格，已签订合同的，采购人有权单方面终止合同。
特此声明！

投标人：      （投标人全称）      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：　               （电子签章或电子签名）
日期：　    年　    月　    日


[bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc13388][bookmark: _Toc4827]
[bookmark: _Toc22202][bookmark: _Toc3237][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc31812]
（三）投标人相关资格证件复印件或扫描件
1、有效的营业执照或者其他主体资格证明文件，或自然人的身份证明；
（附复印件或扫描件）




2、其他资格审查材料（如有）。



